## Slide 1: Interactions électrons-matière - Les différents détecteurs d'électrons, principes
A . FADEL- A. ADDAD
Plateforme de microscopie électronique de Lille Institut Michel Eugène Chevreul - UMET UMR 8207
Université de Lille
Réunion pédagogique du GN-MEBA- 1 et 2 décembre 2022

## Slide 2
Contraste des images et les détecteurs d’électrons
Le contraste de l’image et la résolution vont dépendre de:
* Echantillon (Z, isolant, conducteur..)
* Faisceau (Tension, courant..)
* Nature du signal collectée (SE, BSE, Transmis dans le cas du STEM)
* Position (WD, angle de tilt) par rapport au détecteur
Détection SE et BSE
Détecteurs dans la chambre
Détecteurs dans la colonne
Basse tension
Détecteur pour Scanning Transmission Electron Microscopy-STEM
Quelle information recherche t-on :
* TOPOGRAPHIE
* RESOLUTION
* PHASE
50eV
E0
Contraste de Z
Topographique
Cristallographique
Topographique
5-10 ev
Réunion pédagogique du GN-MEBA- 1 et 2 décembre 2022
SE
BSE

## Slide 3
L’émission des électrons secondaires
SE (50eV)
BSE (E0)
~nm
Faisceau incident E0
SE3
SE1
SE2
SE1: électrons produits par les électrons incidents
SE2: électrons produits par les électrons rétrodiffusés
SE3: électrons générés par les électrons rétrodiffusés
avec les « éléments de la chambre
Travaux de Peters 1984. Goldstein 4ème édition
Signal | Estimation relatives
SE1 | 9%
SE2 | 28%
SE3 | 61%
SE1
SE2
Profondeur d’échappement des électrons secondaires
Modélisation Kanaya and Ono 1984
Distribution latérale de l’émission des SE
Jacques Cazaux Journal of Microscopy (2004) p.346
dech= 0,267 AI/(ρZ0,66)
A masse atomique g/mol
ρ densité g/cm3
I premier potentiel d’ionisation (eV)
Résolution latérale en fonction des SE choisis
Profondeur d’échappement
Types d’électrons secondaires
Réunion pédagogique du GN-MEBA- 1 et 2 décembre 2022
3 nm
100 nm ≤
Dépendra des BSE

## Slide 4
Rendement ou coefficient de rétrodiffusion en fonction du numéro atomique Z (Bishop et Heinrich)
Backscatter electron yield
Numéro atomique Z
Ƞ=
Profondeur d’échappement dans le cuivre en fonction de la tension
Meilleure position du détecteur BSE dans la chambre:
entre l’échantillon et la pièce polaire
Fort rendement BSE: Possibilité d’utiliser des détecteurs passifs
Distribution et rendement de l’émission BSE en fonction de l’angle de tilt « dans le cas d’un échantillon plan »
Origine du contraste
Origine de la résolution
Z-contraste
Topographie
Cristallographique
Angle de tilt en °
Ƞ BSE
0
20
40
60
80
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
Topographie
Z-contrast
Profondeur en nm
Coefficient de rétrodiffusé
100
200
300
400
500
0,01
0,06
0,02
0,04
0,03
0,05
L’émission des électrons rétrodiffusés
Réunion pédagogique du GN-MEBA- 1 et 2 décembre 2022

## Slide 5
Détection des électrons secondaires dans la chambre
SE3
SE1
SE2
Détecteur SE
BSE
Schéma de la trajectoire des électrons vers le détecteur d’électrons secondaires dans la chambre.
Détecteur Everhart et Thornley
Réunion pédagogique du GN-MEBA- 1 et 2 décembre 2022
Echantillon
Pièce polaire
Caméra
EBSD
Grille de polarisation
Détecteur EDS
WD sera fonction du détecteur ET dans chambre

## Slide 6
Détecteur d’électrons secondaires d’Everhart et Thornley (1960)
Chambre MEB
Extérieur
Photo scintillateur
Guide de lumière
Photo cathode
+10 kV
Tube Photo multiplicateur
800-1000 Volts
100 k
1M 
Dynode
V
Courant amplifié conversion intensité écran
Grille du collecteur à polarisation variable: -300 à 400 V
Polarisation V  0 on collecte: *SE1-SE2-SE3
*Directe BSE
Polarisation V  0 on collecte: *BSE
qq électrons
105 à 107 électrons
Forte amplification
Faible niveau de bruit
Large bande passante
Permet l’observation en mode TV (plus de 30 images par seconde)
En fonction de la polarisation de la grille on aura +/- de SE
P47: poudre de Silicate d’Ytrium activé par Ce
P46: Poudre de Grenat YAlO3
YAP: Poudre ou monocristal de Perovskite de Y3Al5O12
YAG: monocristal de Grenat YAlO3
Réunion pédagogique du GN-MEBA- 1 et 2 décembre 2022

## Slide 7
SE+BSE
Bonne résolution jusqu’à 3kV
Grande profondeur de champ
Augmenté le signal en tiltant
Faire de l’imagerie stéréoscopique
3D reconstruction of microscopic impact crater
With two images tilt 6°
Contraste cristallographique
Exemples
Réunion pédagogique du GN-MEBA- 1 et 2 décembre 2022
Emission secondaire en fonction de l angle de tilt

## Slide 8
Ω
Working Distance
WD
BSE Detector
Ω angle solide de collecte
Electrons incidents
Profondeur de pénétration
Résolution latérale
E0
10µm
7mm 15kV
Détection BSE vs WD
Intensité BSE
Détecteurs positionnés sous la lentille objectif
Détecteur souvent rétractable-Faible encombrement
21mm 15kV
10µm
Chambre Hitachi SU 5000
Détection des électrons rétrodiffusés dans la chambre
Réunion pédagogique du GN-MEBA- 1 et 2 décembre 2022
Pièce polaire
Détecteur

## Slide 9
Les détecteurs à scintillateur
Scintillateur
Guide de lumière
Photomultiplicateur
Détecteur Centaurus
Détecteur Robinson
Il est possible de le polariser à 3kV pour des tensions de travail de l’ordre de 100 V
Détecteurs sensible-performant à basse tension (1kV)
Bon rapport signal sur bruit même à faible courant.
Possibilité de travailler à des vitesses TV (30 images pas secondes)
Bande passante de 10 MHz
Détecteurs passif (pas de polarisation pour aider la collecte)
Scintillateurs utilisés: Les mêmes que pour ET
Tête interchangeable BSE/Cathodoluminescence
Réunion pédagogique du GN-MEBA- 1 et 2 décembre 2022

## Slide 10
Les détecteurs semi-conducteur
BSE Deben UK
BSE
SE
Les détecteurs semi-conducteur ou détecteur solide à diode silicium sont constitués d une jonction p-n polarisée inverse. Sous l’impact d’un électron sur le semi-conducteur il y aura formation de paires électrons-trous et création d’une charge électrique. L’intensité du signal électrique traduit le nombre et l’énergie des électrons incidents.
Création d’une paire électron-trou
3,6 eV pour Silicium
4,6 eV pour arséniure de gallium
Couche d’Au ou d’Al et couche passive à l‘entrée et sortie de la diode
baisse d’efficacité
absorption des SE
En générale faible bande passante 100kHz donc bon contraste pour faible vitesse de balayage
Meilleur efficacité à tension élevée et fort courant
Chambre
Détecteur solide quatre cadrans
amplificateur
Détecteur à secteurs Avantage traitement du signal en fonction de la position
Réunion pédagogique du GN-MEBA- 1 et 2 décembre 2022

## Slide 11
Angle de tilt en °
Ƞ BSE
0
20
40
60
80
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
Simulation Monte Carlo BSE Cu-20kV
Topographie
Z-contrast
Distribution angulaire des BSE

Incidence normale
Incidence 
Contraste de Z
Contraste topographique
A
B
A+B
A-B
A
A
B
B
Détecteurs
WD
Détecteur BSE
Electrons incidents
E0
A
B
WD
Détecteur BSE
Electrons incidents
E0
A
B

=28°

=84°
Composante chimique
dominante
Composante topographique
dominante
Doc Lich et al, M&M 2010
Relief incidence 
Contraste de Z et Topographique
Réunion pédagogique du GN-MEBA- 1 et 2 décembre 2022

## Slide 12
Contraste de diffraction
contraste topographique
3 µm
0 µm
0,7 µm
Echantillon micro-lentille de puce CCD.
Tension 7kV Crédit: JEOL
Cuivre Hitachi SU 5000
Contraste
de diffraction
Contraste de diffraction -ECCI
Electron Channeling Contrast Imaging
contraste topographique
contraste chimique
https://www.antoine-guitton.fr/fr/lecci/
La canalisation des électrons qui peuvent pénétrer à une plus grande profondeur avant d’être diffusés. Certaines orientations du cristal rétrodiffuseront plus d’électrons que d’autres, donnant lieu à un contraste d’orientation.
Contraste de dislocations
Exemples
Réunion pédagogique du GN-MEBA- 1 et 2 décembre 2022

## Slide 13
La basse tension pour la haute résolution !
0,5µm
1 keV
3 keV
10 keV
Variation du volume de la poire 
A basse tension information de surface
1-3µm
SE1
SE2
qq nm
SE1
SE2
Faible voltage
Faible courant
Il faut récupérer le faible signal!!
Rôle des détecteurs in-lens
Réunion pédagogique du GN-MEBA- 1 et 2 décembre 2022

## Slide 14
Détecteur dans la colonne
Comment ?
*Attiré les électrons au dessus de la lentille
Avantage
*Faible distance de travail la lentille finale fortement excité: réduction des aberrations de sphéricité chromatique
*Détection dans l’axe de la colonne: amélioration de la résolution latérale car faible angle de collecte (émission optimale des SE et BSE)
*Bon rendement de détection à basse tension et faible courant pour SE et BSE
*Possibilité de filtrer en énergie SE1 « pur » avec détecteurs polarisés
Remarque: Technologie adapté à l’utilisation d’une colonne FEG
Détecteur adapté à chaque colonne donc développement chez chaque constructeur
ne pas perturber le signal incident avec la présence des détecteurs et des SE et BSE montants
SE3
SE1
SE2
Détecteur SE
BSE
WD mm
Tension  5kV
WD 3-4mm
Tension  2-3 kV
SE1
SE2
BSE
Détecteur latéral
Détecteur dans l’axe
Réunion pédagogique du GN-MEBA- 1 et 2 décembre 2022

## Slide 15
Comment les électrons émis sont attirés dans la colonne
* Echantillon baigne dans un champ magnétique
* Utilisation d’un champ électrique
Soit confiné dans la lentille objectif
Présence d’une lentille objectif
(ZEISS, TESCAN)
Soit créé entre la platine et la lentille objectif
Gentle Beam (Jeol)
Beam decelaration (hitachi, FEI)
électrode -Ve
E
B
Flux magnétique
de la lentille
Électrons
secondaires
Collecteur +Ve
Scintillateur
Echantillon
Document Hitachi (microscope S 4500)
Détecteur
inlens
Lentille
Condenseur 2
Condenseur 3
Extérieur (on)
Intérieur (off)
Condenseur 2
Condenseur 3
Extérieur (off)
Intérieur (on)
Colonne FEI hexalens
Mode immersion (UHR)
Mode classique (UHR)
Echantillon
E
USD: Upper SE Detector
UED
Upper Electron detector
Grille polarise
(Energy filter)
Lentille
Document JEOL détecteurs JSM-7100F TTL et 7800F
https://www.jeol.fr/produit/microscope-a-balayage-meb-a-effet-de-champ-schottky-in-lens-jsm-it800/
Réunion pédagogique du GN-MEBA- 1 et 2 décembre 2022

## Slide 16
Réunion pédagogique du GN-MEBA- 1 et 2 décembre 2022
Vacc
Echantillon
Vdec
Champs électrostatique
Vacc
Vsonde=Vacc-Vdec
5 nm
25 keV
2,5 keV
1 keV
0,5 keV
Simulation numérique (Kenway-Cliff) de la sonde avec un Cs=3mm, Cc=3mm et angle de convergence de 7 mrads (FEG dispersion énergetique 0,3 ev)
Dégradation de la taille de sonde à basse tension causée par l’aberration chromatique
Résolution avec le mode décélération
Résolution simulé en nm
Document Hitachi
Avantage de la décélération

## Slide 17
Différentes solutions pour discriminer les signaux
Réunion pédagogique du GN-MEBA- 1 et 2 décembre 2022

## Slide 18
Bright field
sensor
Dark field sensor
Dark field sensor
Primary electron
beam
Sample grid
Transmitted electrons
Scattered electrons
Preamplifier
Bright Field image
Bragg Diffracted electrons -Dark field image
High Angle Annular Dark Field (HAADF) /Z-Contrast image
STEM in SEM
Detector
Holder with 12 positions
Holder and detector in chamber
Réunion pédagogique du GN-MEBA- 1 et 2 décembre 2022

## Slide 19
C-axis Oriented BiSrCo2Oy (BSCO) thin films with Au particles
(FIB sample)
BSE
Au/TiO2 photocatalysts
(Powder)
100 nm
100nm
BSCO
Ti
LaAlO3
Au
STEM bright Field
STEM HAADF
STEM HAADF
100 nm
STEM in SEM/examples
Réunion pédagogique du GN-MEBA- 1 et 2 décembre 2022

## Slide 20
Ultra-fine section of clay-polymer prepared by ultramicrotomy
STEM in SEM/examples
1µm
1µm
STEM bright Field
STEM bright Field
Images of a red blood cell (red arrow) infected with malaria parasites
the conversion of the iron from hemoglobin in the red blood cell into hemozoin crystals within the parasite
STEM bright Field
STEM HAADF
TEM bright Field
hemozoin crystals
Réunion pédagogique du GN-MEBA- 1 et 2 décembre 2022

## Slide 21
Position « DF»
Position « BF »
500nm
Imagerie Argus
Camera Optimus Bruker
Réunion pédagogique du GN-MEBA- 1 et 2 décembre 2022

## Slide 22
Merci de votre attention
Remerciement: Jacky Ruste, François Brisset, Frédéric Charlot