## Slide 1: L'acquisition numérique de l'image MEB - Divers aspects
Réunion pédagogique du GN-MEBA – 01/12/2022
N. HOREZAN, Q. BARRES, D. BOIVIN (ONERA/DMAS)
Ce document est la propriété de l'ONERA. Il ne peut être communiqué à des tiers et/ou reproduit sans l'autorisation préalable écrite de l'ONERA, et son contenu ne peut être divulgué. This document and the information contained herein is proprietary information of ONERA and shall not be disclosed or reproduced without the prior authorization of ONERA.

## Slide 2: Sommaire
Balayage numérique
  Principe
  Dimension de l’image
  Grandissement
  Rotation – Translation - Inclinaison échantillon
  Modes spécifiques
Numérisation du signal (SE-BSE-Inlens…)
  Principe du codage numérique
  LUT
  Contraste - Brillance
  Vitesse de balayage
Questions

## Slide 3: Balayage numérique

## Slide 4: Balayage numérique – Résolution (pixels)
64*64
128*128
256*256
…
Nombre de positions de mesure sur l’axe X
Nombre de positions de mesure sur l’axe Y
Résolution image = Nx*Ny pixels
Nx*Ny

## Slide 5: Balayage numérique – Résolution (pixels)
1:1  Nx= Ny
4:3  Nx/Ny=4/3
2:1  Nx/Ny=2/1
Personnalisé  Nx/Ny= 4017/403

## Slide 6: Balayage numérique

## Slide 7: Balayage numérique – Principe du balayage

## Slide 8: Balayage numérique – Principe du balayage
V+
V-
V+/V- : valeurs min et max des tensions de balayage
ΔV
ΔV : plage d’évolution des tensions de balayage
Champs de vue

## Slide 9: Balayage numérique - Principe du balayage
dV – tension nécessaire pour le déplacement d’une unité (pixel)
dV=ΔV/N
  Image 1000x1000 => dV = 2 mV
  Images 16000x16000 => dV = 0,125 mV
dVx=dVy  pixel carré
dVx >dVy  pixel rectangulaire
Pixel hexagonal
dVx=dVy
Angle dir x/y = 120°

## Slide 10: Balayage numérique – Grandissement(Mag.)
L
1Pixel image = 1Pixel écran
Grandissement(Mag.) = 𝐿/l
L

## Slide 11: Balayage numérique – Grandissement(Mag.)
1024*768 pixels
512*384 pixels
L = 127 mm
Référence polaroid

## Slide 12: Balayage numérique – Grandissement(Mag.)
V+
V-
ΔV - Mag 1 : plage d’évolution des tensions de balayage du Mag 1
ΔV - Mag 1
Changement de gamme de grandissement
ΔV- Mag 2
V-
V+
ΔV - Mag 2 : plage d’évolution des tensions de balayage du Mag 2
dV – Mag 100
Image 1000x1000 => dV = 2 mV
dV – Mag 10000
Image 1000x1000 => dV = 20 μV

## Slide 13: Balayage numérique – Rotation-Translation-Tilt correction
Rotation électronique du balayage
Translation électronique du balayage

## Slide 14: Balayage numérique – Rotation-Translation-Tilt correction
Déformation de l’image sur l’axe Y

## Slide 15: Balayage numérique – Modes spécifiques
Resolution
Depth of field
Wide field
Fisheye

## Slide 16: Sommaire
Balayage numérique
  Principe
  Dimension de l’image
  Grandissement
  Rotation – Translation - Inclinaison échantillon
  Modes spécifiques
Numérisation du signal (SE-BSE-Inlens…)
  Principe du codage numérique
  LUT
  Contraste - Brillance
  Vitesse de balayage
Questions

## Slide 17: Numérisation du signal (SE-BSE-Inlens…)

## Slide 18: Numérisation du signal – Principe du codage numérique
Nb1
Nombre électrons(SE-BSE) collectés
Niveaux de gris (8bits-16bits)
Gray2
Gray1
Gray3
Réglage du gamma

## Slide 19: Numérisation du signal – LUT(look up table)
Gray
Green
Rainbow
DB

## Slide 20: Numérisation du signal : Contraste - Brillance
Brillance
offset (+ ou -)
Pour chaque pixel de l’image on additionne ou soustrait une valeur constante a son niveau de gris
Contraste
Gain (* ou /)
Pour chaque pixel de l’image on multiplie ou divise son niveau de gris par une valeur constante

## Slide 21: Numérisation du signal : Contraste - Brillance
Retouche
numérique B/C
Artefacts :
Amplification du bruit de mesure
Perte d’information

## Slide 22: Numérisation du signal : Contraste - Brillance
Fonction MEB : auto B/C
Réglage B/C manuel

## Slide 23: Numérisation du signal : Vitesse de balayage (Scan Speed)
DB :
elle est trop bruitée ton image
Nicolas !
Nicolas :
ouais c’est vrai, je vais diminuer la vitesse de balayage.
Ahhh beaucoup mieux ! Mais bon j’ai augmenté le temps d’acquisition par 120
Trouvez l’intrus

## Slide 24: Numérisation du signal : Vitesse de balayage (Scan Speed)
Quel est le véritable paramètre ?
  Accumulation ou intégration ?
Scan Speed 1  50 ms/trame
Scan Speed 4  1 s/trame
Scan Speed 9  279 s/trame

## Slide 25: Numérisation du signal : Vitesse de balayage (Scan Speed)
  Est-ce qu’on :
  « Reste plus pour collecter plus d’électrons »
   accumulation
  « Reste plus car on fait plus de mesures »
   intégration
Temps de séjour
dT = n*tc
tc : constante de temps de conversion analogique-numérique(dépendant du système)
n : nombre de mesures en chaque point

## Slide 26: Numérisation du signal : Vitesse de balayage (Scan Speed)
Scan Speed 1 : 0,05s/trame
Scan Speed 6 : 9 s/trame
Scan Speed 9 : 279 s/trame

## Slide 27: Merci pour votre attention Questions ?

## Slide 28: Numérisation du signal : Vitesse de balayage (Scan Speed)
Scan Speed 9 : 279 s/trame
Scan Speed 10 : 960 s/trame
Chart: Positions(pixels)
Scan Speed 9 | 1