## Slide 1: L’imagerie en mode pression variable Principes - Applications
Tayeb Amriou, Christian Mathieu
christian.mathieu@univ-artois.fr

## Slide 2: Plan
Introduction
Les stratégies de détection des électrons
Le contraste de charge (CCI)

## Slide 3: Introduction
Le phénomène de charge
(mousse de polymère isolante)
L’altération de l’échantillon
(peau de banane)
ISOLANT
SENSIBLE AU DÉGAZAGE

## Slide 4
Idée : Introduction d’une pression plus importante dans la chambre de l’ échantillon
Air, N2, Hélium
Vapeur d’eau
Technologie de la colonne Détection des électrons
choix de la pression
Operateur
ESEM
VPSEM, Low vacuum

## Slide 5
Pourquoi une nouvelle stratégie de détection des électrons ?
échantillon
sortie signal amplifié
photo multiplicateur
guide lumière
électrons
Scintillateur (10 à 12 kV)
Phénomène de claquage
Si P >> 10-3 Pa

## Slide 6
Quelles stratégies de détection ?
Utiliser les électrons secondaires
Stratégie n°2 modifier la conception du détecteur ET
Stratégie n°3 En mettant à profit les interactions électrons/gaz
Utiliser les pseudo secondaires
Utiliser les électrons rétrodiffusés
Stratégie n°1 ne pas tenir compte des interactions électrons/gaz

## Slide 7
Détection des électrons rétrodiffusés
Stratégie n°1
Robinson VNE: An Efficient Backscattered Electron Detector for Use in a Scanning Electron Microscope; J. Phys. E. Sci. Instrum., 7, pp 650 – 652 (1974)
Robinson VNE: A Wet Stage Modification to a Scanning Electron Microscope; J Microsc., 103, pp 71 – 77 (1975)

## Slide 8
comme dans un MEB conventionnel
-Pour un échantillon biologique
augmentation de la pression pour limiter le phénomème de déshydradation de l’échantillon
Détection des électrons rétrodiffusés
diode semi-conductrice
scintillateur (Robinson, …) )
Choix de l’opérateur :
- Pour un échantillon isolant,
augmentation de la pression pour éliminer le phénomène de charge
Quelle conséquence sur la qualité de l’image ?
Stratégie n°1

## Slide 9: Influence de la pression d’Air
Stratégie n°1
15 kV
50 Pa
100 Pa
200 Pa

## Slide 10
Stratégie n°1
Influence de la nature du gaz et de la pression
SC 1.5 kV
E Oho, et al, Image quality improvement using helium gas in low voltage VPSEM, J electron Microscopy 49(6) 761-763 (2000)
Opérateur
Dégradation du rapport signal sur bruit quand la pression augmente
Choix du gaz gaz de faible numéro atomique

## Slide 11
Une relation utile à connaitre
t section efficace totale d’interaction
P pression du gaz
D gaz distance parcourue
par les électrons dans le gaz
m = t P Dgaz / k T
m le nombre moyen de collision
Choix de l’opérateur
Tension accélération t
Nature du gaz
Pression du gaz P
Dgaz (distance de travail)
Pour augmenter le Rapport Signal sur Bruit
L’opérateur doit diminuer m
pour réduire l’élargissement du faisceau

## Slide 12
Détection électrons secondaires avec P >> 10-3 Pa
Modifier le détecteur de type Everhart-Thornley
Stratégie n°2
M. Jacka, M. Zadrazil, F. Lopour A Differentially Pumped Secondary Electron Detector for Low-Vacuum Scanning Electron Microscopy SCANNING VOL. 25, 243–246 (2003)

## Slide 13
Stratégie n°2

## Slide 14
Détection de type pseudo électrons secondaires avec P >> 10-3 Pa
Stratégie n°3
  Nouvelle stratégie de détection grâce à l’interaction électrons gaz.
MEB à haute pression
échantillon
E
mesure courant électrons
mesure courant ions
ionisation en cascade
phénomène d’avalanche
détection photons
e- + gaz + champ électrique
gain =
f(E,P,gaz)

## Slide 15
Intensité du signal détectée
K = Po d / Vo
Contraste topographique
15 kV – 200 Pa
E = Vo/d
Vo tension de polarisation
Détection des électrons
P Meredith, A. M Donald, B Thiel Scanning 18 467-473 (1996)
Opérateur Une augmentation de la pression se traduit par une augmentation du signal détecté

## Slide 16
Détection des photons
Contraste topographique
S.W. MORGAN, M.R. PHILLIPS, J. Appl. Phys., 100, 074910 (2006).
Opérateur Une augmentation de la pression se traduit par une augmentation du
signal détecté

## Slide 17: Influence de la pression d’Air
15 kV
50 Pa
100 Pa
200 Pa

## Slide 18: Influence de la pression d’Air
15 kV
50 Pa
100 Pa
200 Pa
Détecteur UVD

## Slide 19
La détection des ions (courant échantillon)
En vide secondaire
Isc = Io (1- ( + ))
20 kV – 110 Pa
BSE
Contraste topographique
D. Joy Scanning 20 436-441(1998)
Opérateur Une augmentation de la pression se traduit par une augmentation du signal détecté

## Slide 20
Consignes opérateur
Pour une tension donnée, recherche du point d’équilibre des charges en jouant sur la pression du gaz.
En fonction de la nature des détecteurs, on peut ajuster la tension de polarisation.

## Slide 21
Intérêt de cette technique
T = 20°C 10 mn T = 10°C 60 mn
Platine Peltier
Dissolution – Cristallisation du sel
15 kV - P = 15 Pa Air
Pas de préparation d’échantillons
Échantillon isolant (poudre)
Echantillon à fort taux de dégazage
Échantillon biologique
Échantillon hydraté
Observation in situ ( chambre = réacteur)

## Slide 22
il est possible d’avoir des informations sur la microstructure interne de matériaux non conducteurs.
Image de contraste de charge. (charge contrast imaging)
Contraste particulier dans les conditions de haute pression
Le Contraste
L’interprétation des images est similaire à celles obtenues en microscopie conventionnelle dans la plupart des cas.
Le contraste de charge : reflet d’interactions complexes entre l’émission d’électrons secondaires avec charge locale et les ions

## Slide 23
Conséquence du phénomène d'avalanche
J.Cazaux Microsc. Microanal 26, 181 (2004)
B.L. Thiel NIST Workshop (2005)
Charges négatives apportées par le faisceau
Charges positives laissées par l'émission des électrons secondaires
Flux d'ions positifs sur l'échantillon
+ / - équilibre des charges
MAIS PAS neutralisation totale

## Slide 24
biomatériaux
Peta L. Clode
Charge contrast imaging of biomaterials in a variable pressure scanning electron microscope Journal of Structural Biology 155 (2006) 505–511
Variable pressure SEM micrographs from a transverse slice through half of a coral polyp, imaged at 30 kV and a chamber pressure of 0.2 torr.
Detailed structure of both mineral (sk) and soft-tissue phases are only evident in the uncoated secondary electron image due to the phenomenon of CCI. Scale bar D 500 um.
Secondary electron image
backscattered electron image
secondary electron image after carbon coating
Détection des électrons

## Slide 25
(a) Charge-contrast image of biotite in a pelitic migmatite
Matériaux géologiques
(c) backscattered electron images
(a) Charge-contrast images of zircon
(b) cathodoluminescence images of zircon
G R. WATT et al Charge contrast imaging of geological materials in the environmental scanning electron microscope - American Mineralogist, Volume 85, pages 1784–1794, 2000
Détection des électrons

## Slide 26
Détection des ions
K. Robertson, R. Gauvin, J. Finch
Application of charge contrast imaging in mineral characterization
Minerals Engineering 18 (2005) 343–352
The top row is the gibbsite with a conductive coating and the bottom layer is without.
Microstructure is observed in the form of the growth rings on the uncoated gibbsite particle using the ESED detector. The other detectors show a featureless cross-section.
Comparison of Gibbsite charge contrast at 120 Pa and 30 keV (left) with 25 Pa and 5 keV (right). The observable contrast between growth rings appears to be greater in the image at 25 Pa and 5 keV. This represents a balance between the ion flux and the sample charging

## Slide 27
Détection des ions
R. Gauvin, K. Robertson,JF. Leberre, J. Finch, B. J. Griffin
Possibility of Charge Contrast Imaging of Polymeric Materials
SCANNING VOL. 25, 240–242 (2003)
ESED detector.
The incident electron energy was 30 keV, the gas was air with a pressure of 150 Pa, and the working distance was 6.2 mm.
BSE detector. Composition mode
BSE detector topographic mode

## Slide 28
Conclusion
Il y a principalement 3 stratégies pour obtenir des images
Utiliser les électrons rétrodiffusés (sans interaction)
L’augmentation de la pression dégrade le rapport signal sur bruit
Utiliser un détecteur ET modifié (sans interaction)
Mettre à profit les interactions au sein de la chambre (imagerie type pseudo-secondaire)
  - detection des electrons
  - détection des photons
  - détection des ions
  L’augmentation de la pression augmente le rapport signal sur bruit
Dans les conditions de haute pression, pour des échantillons non conducteurs, il peut apparaître un contraste particulier qui est le contraste de charge .

## Slide 29
Pour aller plus loin,
Monique Repoux, Christian Mathieu
La microscopie électronique à balayage à pression contrôlée 243-266
Microscopie électronique à balayage et Microanalyses – EDP Sciences - ISBN : 978-2-7598-0082-7
Lahcen Khouchaf, Christian Mathieu
La microscopie à balayage sous environnement gazeux. Du principe à l’étude optimisée des matériaux. Edition Ellipses - ISBN 9783240-018068
G.D Danilatos www.danilatos.com
Debbie stokes
Principles and Practice of Variable Pressure / Environmental Scanning Electron Microscopy (VP-ESEM) Wiley
ISBN: 978-0-470-06540-2

## Slide 30
Merci de votre
attention
UNITE DE CATALYSE ET CHIMIE DU SOLIDE
Réunion de décembre- GNMEBA- décembre 2022- Paris
Remerciements
Monique Repoux - Lahcen Khouchaf