## Slide 1
ECOLE D’ÉTÉ GN-MEBA
Microscopie Electronique à
Balayage et Microanalyses
Bordeaux 3-7 juillet 2017
ÉMISSIONS ÉLECTRONIQUE ET PHOTONIQUE
L’EMISSION X CATACTERISTIQUE
Philippe JONNARD
LCPMR – UPMC – CNRS Paris
C02
Partenaires :
Organisation :

## Slide 2: Principe
Décroissance radiative
d’un état ionisé d’un atome
Photon X
ionisation
électron
ion
photon
Energie de liaison
des niveaux:
caractéristique
Photon X
caractéristique
EPMA
PIXE
XRF

## Slide 3: Niveaux électroniques
Répartition des électrons dans des niveaux électroniques caractérisés par 3 nombres quantiques :
n : nombre quantique principal
couche (n=1 : K; n=2 : L; …)
l : nombre quantique azimuthal (0 – n-1)
sous-couche (l=0 : s; l=1 : p; l=2 : d; …)
j : nombre quantique de moment angulaire total
(l ± ms = l ± 1/2)
2j+1 électron par sous-couche nlj
1s (1s1/2) : n = 1; l = 0; j = 1/2
3d3/2,5/2 : n = 3; l = 2; j = 3/2,5/2
Notes: j: pour tenir compte de l’interaction spin-orbite

## Slide 4
Structure électronique de l’aluminium
On peut observer une
modification des
énergies de certains
niveaux de cœur en
fonction de la liaison
chimique.
Atome
isolé
Solide métallique
Solide isolant
Niveau du vide
Électrons liés
Électrons libres
La structure électronique
varie avec la liaison
chimique
Niveau de Fermi
Bande de valence
États occupés
Notes: Niveau de Fermi

## Slide 5: Nomenclature des transitions X
A - B
état
initial
final
1s-2p3/2 K-L3 Ka1
2p3/2-3d5/2 L3-M5 La1
3d5/2-4f7/2 M5-N7 Ma1

## Slide 6: Ionisation en sous-couche de cœur
énergie des électrons
>
énergie de liaison E(A)
Observation transition A-B
Z
30 keV 3 keV
Ka < 50 < 17
(lacune 1s) < 37 < 13
La < 92 < 44
(lacune 2p) < 90 < 35
Ma < 92 < 92
(lacune 3d) < 92 < 70

## Slide 7: Rendement de fluorescence Effet Auger
wnlj = ∑WR / (∑WR + ∑WNR)
Recombinaison du cortège électronique
Compétition
radiative non radiative
émission X effet Auger

## Slide 8: Énergie
Transition A-B
photon X caractéristique
énergie E
=
Eliaison(A) - Eliaison(B)
E est proportionnelle à Z2
Gamme spectrale
des rayons X très large
WDS: différents spectromètres
- cristal (transmission, réflexion)
- réseau
EDS: différents détecteurs
- scintillateur
- diode

## Slide 9: Raie atomique
Transition A-B
Forme D = D(A) × D(B)
Produit de convolution
Distribution en énergie des états
Si A et B niveaux de cœur (Eliaison > 30 eV)
D(A) et D(B) = courbes lorentziennes, largeurs DE(A) et DB)
D = courbe lorentzienne, largeur DE(A) + DE(B)
As (Z=33)
∆E1s=2,09 eV ∆E2p3/2=0,94 eV ∆E(Ka1)=3,03 eV
∆E2p3/2=0,94 eV ∆E3d5/2=0,06 eV ∆E(Lα1)=1,00 eV
Γ: largeur à mi-hauteur

## Slide 10: Spectre L du Molybdène (Z=42)

## Slide 11: Bande de valence
Transition A-B
A : niveau de cœur; B : bande de valence
∆E(A) ∆E(B)
petit (0,1 - 2 eV) large (2 - 15 eV)
Description des états de valence
états les moins liés
information physico-chimique
Bande d’émission Al Kß
transition 1s - 3p

## Slide 12: Probabilité de transition radiative
| MAB| élément de matrice
fonction d’onde état initial (A)
fonction d’onde état final (B)
Hamiltonien d’interaction
Approximation dipolaire électrique
Régles de sélection dipolaires électriques
∆l = ± 1 (∆j = 0, ±1)
Toutes les transitions ne sont pas permises
p  s s, d  p p, f  d
Transition A-B
W n3 | MAB|2

## Slide 13: Nombre d’états initials
État initial = état ionisé dans sous-couche nlj
Par unité de temps : Nnlj = Pnlj ni
nombre d’électrons incidents par unité de temps
nombre de lacunes créées par électron incident
Q : section efficace
dE/ds : perte d’énergie moyenne
Corrections - perte d’ionisation (rétrodiffusion)
- gain d’ionisation (effet Auger)

## Slide 14: Poids des raies
Une lacune
Plusieurs transitions radiatives (∑WR)
Probabilité d’émission (W) d’une transition donnée
par rapport à toutes les transitions possibles (∑WR + ∑WNR)
Spectre Mo L
vers 2s : Lb3,4 (3p); Lg2,3 (4p);
vers 2p1/2 : Lb1 (3d); Lg1(4d); Lg5 (4s); Lh (3s)
vers 2p3/2 : La (3d); Lb2 (4d); Lg6 (4s); Ll (3s)

## Slide 15
15
spectre K
spectre L
spectre M
Notes: Al : poids Ka=98%
Compte tenu de sa résolution, le calcul du poids est plus simple en EDS qu’en WDS…

## Slide 16: Intensités relatives
Si plusieurs transitions vers un niveau nlj
la plus intense vient de : n+1 l+1 j+1
Intensités relatives données par le poids statistique
g = 2j+1
doublet Ka1,2 transitions 1s-2p3/2,1/2
Ka1 deux fois plus intense que Ka2

## Slide 17: Intensité Kβ / Kα
Kb : 3p - 1s
Kaα2p - 1s
Différentes couches mis en jeu
Pas de règle pour les intensités relatives
Utilisation de compilations
Remarque
Pour Z ≤ 17, Kb : bande de valence
I(Kb) dépend de l’état chimique

## Slide 18: Absorption
I = I0 exp(-mx)
μ coefficient d’absorption linéaire
dépend de l’énergie du photon
dépend de l’état chimique
I
I0
x
Important pour éléments avec
sous-couche d ou f ouverte
1 ≤ nb e- d ≤ 9 : métaux de transition
1 ≤ nb e- f ≤ 13 : lanthanides
actinides
Ni

## Slide 19: Intensité
A une profondeur z donnée
Générée par un électron d’énergie E
constante :
Angle solide
Débit électronique
Efficacité détecteur (EDS, WDS)
Réflectivité cristal (WDS)
Valeur absolue Q
…
Poids de la raie
Nb atomes
absorption
ionisation
surface
z
y
Y
Détecteur
spectro

## Slide 20: Fonction d’ionisation
Distribution des ionisations en fonction profondeur
fonction d’ionisation
F(z)
Intensité émise dans toute l’épaisseur [0 - zmax]
prise en compte phénomènes élastiques et inélastiques
perte d’énergie
perte en nombre
changement du parcours
E = E0
E ≤ Enlj

## Slide 21
La distribution en profondeur
de l’ionisation est représentée
par la fonction ϕ(ρz)
De la valeur Φ(0) en surface, elle passe
par un maximum à la profondeur
de complète diffusion puis décroît
jusqu’à 0 pour la profondeur de
pénétration utile
ρ
couche mince isolée
ρz
Définition de Φ (ρz) :
Nombre d’ionisations engendrées dans une couche mince à la profondeur ρ

## Slide 22
Exemples
Al Kα et Ni Kα dans NiAl(30%) à 15 kV
Al Kα dans NiAl(30%) à 5, 10 et 15 kV
Influence de l’inclinaison de l’échantillon
sur la fonction Φ (ρz)

## Slide 23: Quantification
Détermination NZ(z)
Corrections intensité
gain d’intensité due à la fluorescence
gain d’intensité due au rayonnement de freinage
…
Utilisation échantillon de référence standard simplification C
Mesure I
Connaissance F
Connaissance m

## Slide 24: Ionisation multiple
Effet shake-off
Effet Auger : Coster-Kronig super-Coster-Kronig
Modification du nombre initial de lacunes
N(L3) = n(L3) +
f23 n(L2) +
(f13+f12f23) n(L1)

## Slide 25
Variation des coefficients de Coster-Kronig
avec le numéro atomique
rendement de fluorescence
moyen du niveau L3
Niveau L

## Slide 26: Emissions satellites
transition dans
atome multiplement ionisé
émission simultanée
du photon et d’une autre particule
grande énergie
intensité importante (10%)
petite énergie
faible intensité (1%)
Al
4 keV
Ni

## Slide 27: Le rayonnement de freinage
Décélération particule chargée
Emission de
rayonnement électromagnétique
Interaction inélastique électron - noyau atomique
Bremsstrahlung

## Slide 28
Toutes les pertes d’énergie possibles
Rayonnement continu entre
[0 - énergie e- incident]
Intensité proportionnelle à E02, Z2
Maximum à E0/1,5
Peut créer des ionisations
Génération rayons X caractéristiques
W

## Slide 29: Fond continu
Cu
18 keV
Rayonnement de freinage = fond continu
sous rayonnement caractéristique
détermine
limite de détection
(avec la statistique de comptage)
forme du fond
(important quand large domaine spectral analysé : EDS)
Attention
en WDS et avec des multicouches périodiques (pour analyse des petites énergies)
du côté des petites angles de Bragg, présence d’un fond dû à la réflexion totale

## Slide 30: Conclusion: la poire d’interaction

## Slide 31
émission secondaire :
quelques nm
(latéral et en profondeur)
émission Auger :
qq nm
(latéral et en profondeur)
émission rétrodiffusée :
quelques dixièmes
de µm
(latéral et en profondeur)
émission X directe :
qq µm
(latéral et en profondeur)
! échelle
logarithmique
émission X de
fluorescence :
qq 10 µm
(latéral et en profondeur)
Les émissions électronique et photonique et donc
l’information ne proviennent pas de la même région
Microanalyse
MEB