## Slide 1
ECOLE D’ÉTÉ GN-MEBA
Microscopie Electronique à
Balayage et Microanalyses
Bordeaux 3-7 juillet 2017
LES CANONS À ÉLECTRONS
Francine ROUSSEL
CMTC – Grenoble INP
C03
Partenaires :
Organisation :

## Slide 2
Schéma général d’un MEB
 Le type de canons à électrons
(dimension de la source électronique)
 La colonne électronique
et son optimisation
 La dimension du faisceau sur
l'échantillon (diamètre de sonde
et aberrations)
 Les interactions électrons-matière
(échantillon, conditions opératoires,
volume de diffusion)
 Les détecteurs de signaux émis et
leurs améliorations
Le principe de fonctionnement d'un microscope électronique à balayage est de faire correspondre le déplacement d'un faisceau d'électrons sur un échantillon de façon synchrone avec le déplacement d'un faisceau d'électrons sur un écran.
L’intensité lumineuse des pixels est alors modulée par le courant provenant d'un détecteur spécifique de l'un des signaux résultant de l'interaction du faisceau primaire avec le matériau.
Paramètres importants pour l’imagerie et la résolution en MEB :

## Slide 3
Les canons à électrons
Comment extraire des électrons de l’émetteur
et leur fournir une certaine énergie ?
Structure électronique d’une interface métal-vide :
Dans un métal, les électrons sont localisés dans des bandes d'énergie distinctes. Le niveau de Fermi est le niveau le plus élevé de la bande de conduction occupé par les électrons.
Le travail de sortie F pour un électron à la surface du métal est l’énergie minimale à lui fournir pour qu’il puisse franchir la barrière de potentiel (F(W) = 4,5 eV).
Il faut faire franchir aux électrons la barrière de potentiel qui s’établit entre le métal et le vide.
Deux moyens :
la température et /ou le champ électrique
Le canon à électrons :
 premier élément de la colonne du MEB,
 rôle essentiel
- extraire les électrons d’un matériau conducteur placé sous vide (émetteur)
- accélérer ces électrons par un champ électrique pour traverser la colonne
 source du faisceau (sonde fine) balayant in fine la surface de l'échantillon

## Slide 4
MEB FEG
Effet Tunnel
cathode froide W
MEB FEG
Effet Schottky
cathode chaude W-ZrO2
MEB conventionnel
Cathode LaB6
MEB conventionnel
Filament W
Les canons à électrons
Trois grandes familles de canons à électrons selon le principe utilisé pour générer les électrons :
Les canons conventionnels et l'émission des électrons par effet thermoélectronique
Les cathodes dites "chaudes" et l'émission des électrons par effet Schottky
Les cathodes dites "froides" et l'émission des électrons par effet tunnel

## Slide 5
Les canons conventionnels
et l'émission des électrons
par effet thermoélectronique
MEB conventionnel
Cathode LaB6
MEB conventionnel
Filament W

## Slide 6
Les canons conventionnels et l’émission thermoélectronique
Le canon conventionnel est un canon triode basé sur l'émission thermoélectronique d'un filament de tungstène (W) ou d'une pointe en hexaborure de Lanthane (LaB6).
Le canon à électrons fonctionne sous vide secondaire (système de pompage).
vide primaire de 102 à 10-1 Pa (1 à 10-3 mbar ou 1 à 10-3 torr)
vide secondaire de 10-1 à 10-5 Pa (10-3 à 10-7 mbar ou 10-3 à 10-7 torr)
Comment extraire les électrons du filament de tungstène (ou du LaB6) ?
L'énergie nécessaire pour libérer les électrons est obtenue par chauffage du matériau W (ou LaB6) …
Schéma d'un canon
à filament de tungstène
cathode
anode
wehnelt
faisceau d'électrons
cross over

## Slide 7
Les canons conventionnels et l’émission thermoélectronique
Interface métal-vide en présence d'une émission d'électrons
 force image donnée par la loi de Coulomb :
 à une distance x, l'électron a l'énergie potentielle :
L'énergie de l'électron diminue à mesure qu'il s'éloigne du matériau.
La barrière de potentielle est étalée dans l'espace.
Dans le métal, à 0 K, les électrons sont confinés dans la partie inférieure de la bande de conduction, en dessous du niveau de Fermi. En augmentant la température, les électrons de conduction ou "électrons libres" peuvent occuper des niveaux supérieurs.
Il existe une force de rétention exercée par le matériau sur l'électron émis à la distance x de la surface, équivalente à celle qu'exercerait une charge +e située à la distance –x dans le matériau (charge image).
émission thermoélectronique:
franchissement par les électrons de la barrière de potentiel par saut thermiquement activé
Répartition énergétique de la densité d'états électroniques en fonction de la température

## Slide 8
Grandeurs caractéristiques de l’émission thermoélectronique
L'énergie thermique permet à certains électrons de franchir la barrière.
 Les électrons susceptibles de sortir du métal dans la direction x ont une énergie cinétique :
 Le nombre d'électrons d'énergie E ayant une composante de vitesse vx donc une composante kx dans l'espace des phases est :
1 - Densité de courant au niveau du canon
Après calculs …

## Slide 9
 La densité totale de courant dans la direction x s'écrit donc :
vx min est la valeur minimale de vitesse permettant à un électron de franchir la barrière
Grandeurs caractéristiques de l’émission thermoélectronique
1 - Densité de courant au niveau du canon (suite)
 Après calculs…, Le métal émet un courant. La densité de courant d'émission au canon est la densité J0 des électrons émis par unité de surface au niveau du filament.
J0 : densité de courant des électrons (A/cm2)
m : masse de l'électron (9.11x10-31 kg)
e : charge élémentaire (1.60x10-19 C)
k : constante de Boltzmann (1.38x10-23 J/K ou 8.61x10-5 eV/K)
h : constante de Planck (6.63x10-34 Js)
T : température du métal (K)
 : travail de sortie ( =4.5 eV pour le tungstène)
A= 120 Acm-2K-2 constante de Richardson
 La densité de courant J0 croit très vite avec la température du filament.
Exemple de l'émission thermoélectronique du tungstène :
T (K) | J0 (A/cm2)
2600 | 1.52
2700 | 3.45
2800 | 7.43
2900 | 15.16
3000 | 29.57
Formule de Richardson-Dushman

## Slide 10
Grandeurs caractéristiques de l’émission thermoélectronique
La brillance B est définie comme la densité de courant d'émission par unité d'angle solide.
Elle s'exprime en Acm-2sr-1.
La densité de courant J de la sonde au niveau de l'échantillon peut être reliée à celle du canon J0 par la formule dite de Langmuir :
α étant très petit proche de 0.01 rad (0.57 °)
avec α demi angle d'ouverture du faisceau
e charge de l'électron (1.60x10-19 C)
k en unités S.I. (k=1.38x10-23 J/K)
V tension d'accélération en Volts
L'utilisateur s'intéresse uniquement aux paramètres liés à la sonde (faisceau d'électrons focalisé sur l'échantillon) …
2 - Brillance au canon
3 - Densité de courant au niveau de la sonde

## Slide 11
Grandeurs caractéristiques de l’émission thermoélectronique
4 - Brillance au niveau de la sonde
Il s'agit d'une valeur théorique maximale supposant qu'il n'y a aucune perte d'électrons dans la colonne depuis le canon jusqu'à l'échantillon. La brillance est invariable dans un espace équipotentiel.
Il est possible d'augmenter la brillance avec la température (abrège la durée de vie du filament !) et/ou la tension d'accélération (augmente la pénétration électronique !).
T (K) | J0 (A/cm2) | B (Acm-2sr-1) 20 kV | B (Acm-2sr-1) 30 kV
2600 | 1,52 | 4,3. 104 | 6,5. 104
2700 | 3,45 | 9,5. 104 | 1,4. 105
2800 | 7,42 | 2. 105 | 2,9. 105
2900 | 15,16 | 3,9. 105 | 5,8. 105
3000 | 29,57 | 7,3. 105 | 1,1. 106
Exemple de l'émission thermoélectronique du tungstène :
L'intensité électronique I et surtout le diamètre de la sonde d ne sont pas des paramètres très facilement accessibles.

## Slide 12
Les canons conventionnels à filament de tungstène
1 - Description
Le canon est constitué d'une cathode émettrice (le filament), d'une électrode polarisée négativement (le wehnelt) et d'une anode fixant la tension d'accélération (système triode).
Document CMTC
Document CMTC
Exemples de Wehnelts
Goldstein (1992)
Exemple d'un filament de tungstène

## Slide 13
Les canons conventionnels à filament de tungstène
1 - Description (suite)
 Le filament de tungstène en forme de V ou "d'épingle à cheveux" a un diamètre de l'ordre de 0.12 mm.
Sa pointe a un faible rayon de courbure (100 µm environ) qui localisera l'émission. Il est chauffé par effet Joule vers 2700 K sous 2.5 à 3 ampères.
 Les électrons sont alors extraits du métal et forment un nuage entourant le filament. Le wehnelt, électrode intermédiaire, est porté à un potentiel négatif de quelques centaines de Volts par rapport au filament. Les lignes de champ permettent de focaliser le faisceau d'électrons en un point "le cross-over" qui est l'équivalent d'une source lumineuse ponctuelle.
 Les électrons sont ensuite accélérés en direction de l'anode par le champ électrique crée par la haute tension (de 5 kV à 30 kV).
Le fonctionnement d’un tel canon est celui d’un tube électronique à vide….
Diamètre du C.O. 
30µm à 50µm
zone émissive au niveau de la pointe apparition du cross-over

## Slide 14
Diode à vide
Triode à vide
UA tension d'anode
IA courant d'anode
UG différence de potentiel entre la grille et l'anode
Rappels sur les tubes électroniques à vide

## Slide 15
Les canons conventionnels à filament de tungstène
2 - Principe de fonctionnement
En pratique, la tension d'accélération U0 (ou haute tension) est appliquée au wehnelt.
La polarisation du wehnelt est la différence de potentiel entre le wehnelt et la cathode : UW = VW -VC = V0 –VC
Cette polarisation est assurée par une résistance R en mode auto-polarisé : UW = R IA
IA est le courant d'émission (ou courant d'anode).
Le débit électronique du filament (IA) est régulé automatiquement par la polarisation assurée par la résistance.
Courbes de variation du courant d’anode IA en fonction de la polarisation du wehnelt UW pour différentes valeurs de tension d'accélération.
Il existe un point de fonctionnement en mode « auto-polarisé ».
Bonne stabilité d'émission dans le cas d'une faible variation de la tension d'accélération.
3 - Courbes caractéristiques

## Slide 16
Les canons conventionnels à filament de tungstène
4 - Brillance
La brillance dépend de l'angle d'ouverture du faisceau d'électrons.
L'ouverture du faisceau dépend de la polarisation du wehnelt.
Variation de la zone d'émission et de l'ouverture du faisceau électronique en fonction de la polarisation du wehnelt :
le wehnelt agit comme une porte qui laisse plus ou moins passer les électrons.
La brillance dépend donc de la polarisation du wehnelt.
Pour une tension d'accélération donnée, la valeur de la résistance de polarisation doit être choisie afin que le point de fonctionnement corresponde à l'obtention de la brillance maximale.
Sampson (1996)
Goldstein (1992)

## Slide 17
Les canons conventionnels à filament de tungstène
5 - Les paramètres de réglage
Chauffage du filament
Images successives de la zone d’émission du filament au cours du chauffage
La forme de la courbe dépend de la géométrie du canon : de la distance filament -wehnelt, de la distance wehnelt-anode, et du centrage mécanique du filament dans le wehnelt … paramètre primordial !
La polarisation du wehnelt augmentant avec le courant de faisceau, on va tendre vers un équilibre : le palier de saturation qui détermine le point de fonctionnement du canon.
Pour certaines géométries de canon, il apparait un « 1er pic » d’émission : ne pas utiliser ce réglage car l’émission est très diffuse et peu localisée même si elle est intense.

## Slide 18
Les canons conventionnels à filament de tungstène
6 - Les paramètres de réglage (suite)
Durée de vie du filament
Evolution de la courbe de chauffage en fonction du temps :
Au cours de la vie du filament, le palier se déplace vers des intensités de chauffage plus faibles, nécessitant un réajustement régulier (sous peine de rupture prématurée).
Exemple de rupture d'un filament de tungstène
Durée de vie moyenne d'un filament de W  50 à 100h
Nécessité
de remplacer l’émetteur
Doc MicroToNano

## Slide 19
Les canons conventionnels à cathode en LaB6
1 - Description
Dans les années 1975, sont apparues des cathode en LaB6.
Ce matériau présente un travail de sortie plus faible (2.7 eV). Il en résulte l'obtention d'une brillance plus élevée pour une température de fonctionnement plus faible.
Goldstein (1992)
Les premières cathodes étaient constituées par un bâtonnet de LaB6 de grande dimension (plusieurs cm de long et une section voisine du mm2), polycristallin, réalisé par frittage dont l'extrémité était taillée en pointe (Broers 1969, 1974).
Ces cathodes étaient chauffées indirectement par un enroulement en tungstène ou par des pinces en carbone vitreux (nécessité d'une grande puissance électrique).
Aujourd'hui, les cathodes sont constituées par un bâtonnet de LaB6 monocristallin et orienté, ce qui permet d'améliorer la brillance et la stabilité de l'émission. La pointe de très petite dimension (inf à 1mm de long) est directement soudée sur un filament de tungstène.
E en V/cm et  en eV ( env. 0,1eV)
2 - Densité de courant
Présence d'un champ électrique crée par effet de pointe (émission Schottky)
Doc J. Ruste
Denka
Doc MicroToNano

## Slide 20
Les canons conventionnels à cathode en LaB6
Wells (1974)
Le LaB6 présente une grande réactivité chimique, ce qui nécessite un vide plus poussé au canon de façon à limiter la pollution de la pointe (introduction d'un pompage ionique supplémentaire dans la partie haute de la colonne). Cet émetteur est proposé encore aujourd’hui par certains constructeurs.
Doc ZEISS (Images à 1kV x35K )
MEB-W
MEB-LaB6
Les performances des MEB-LaB6 ont toujours été un peu supérieures à celles des MEB-W en terme de brillance, de taille de sonde donc de résolution.
…

## Slide 21
Les cathodes dites "chaudes"
et l'émission des électrons
par effet Schottky
MEB FEG
Effet Schottky
cathode chaude W-ZrO2

## Slide 22
Les canons à cathodes chaudes et l’émission Schottky
Le canon à cathode chaude est constitué d'une pointe (cathode ou émetteur), d'un supresseur, d'un extracteur et d'une anode accélératrice.
La cathode chaude fonctionne sous vide ionique de l'ordre 10-7 Pa à 10-8 Pa (système de pompage renforcé).
Comment extraire les électrons d’une cathode Schottky ?
L'énergie nécessaire pour libérer les électrons est obtenue par chauffage du matériau et application d'un champ électrique intense au niveau de l'émetteur (Pouvoir des pointes en Electrostatique) …
Schéma d'un canon
à cathode chaude

## Slide 23
Interface métal-vide en présence d'une émission d'électrons et d’un champ électrique
émission Schottky :
abaissement de la barrière de potentiel par un champ électrique
franchissement par les électrons de cette barrière par saut thermiquement activé
Les canons à cathodes chaudes et l’émission Schottky
S'il existe un champ électrique à l'extérieur du matériau, l'énergie de l'électron à l'extérieur du matériau s'écrit :
E(x) est un champ uniforme dirigé vers le matériau donc E(x) = - E
La barrière de potentiel s'écrit donc :
La barrière de potentiel présente une valeur maximale en un point Xm :
La hauteur de la barrière est :
L'abaissement de la barrière par l'effet d'un champ électrique extérieur est l'effet Schottky.

## Slide 24
Grandeurs caractéristiques de l’émission Schottky
 émission électronique assistée thermiquement
 abaissement de la barrière par un champ électrique E
E en V/cm et  en eV
avec J0 : densité de courant des électrons (A/cm2)
A : 120 Acm-2K-2 constante de Richardson
T : température du métal (K)
k : constante de Boltzmann (8.61x10-5 eV/K)
 : travail de sortie de la cathode en eV
 : 3.8x10-4E (en eV avec E en V/cm)
La densité de courant d'émission au canon est la densité J0 des électrons émis par unité de surface au niveau de la pointe.
Loi de Richardson-Dushman
2 - Densité de courant au niveau du canon
1 - Définition de l'émission Schottky
E (V/cm) | 106 | 5 106 | 8 106 | 107 | 2 107
 (eV) | 0.38 | 0.85 | 1.1 | 1.2 | 1.7
J0 (A/cm2) | 65 | 1,3 103 | 5,7 103 | 1,3 104 | 3,2 105
Exemple de l'émission Schottky d'une cathode W / ZrO :
avec  = 2.8 eV et T=1800 K

## Slide 25
Grandeurs caractéristiques de l’émission Schottky
3 - Distribution en énergie des électrons émis
La distribution en énergie est due essentiellement à la dispersion thermique de la distribution de Fermi-Dirac
(distribution de la probabilité pour un électron à la température T, d'occuper un état d'énergie E).
Pour les faibles valeurs de E, le spectre est limité par le haut de la barrière de potentiel (flanc raide).
Pour les valeurs élevées de E, le spectre est défini par la distribution en température de la fonction de Fermi-Dirac (queue de décroissance).
4 - Brillance au niveau de la sonde
Une relation analogue à celle de Langmuir donne la densité de courant maximale JS au niveau de la sonde.
La valeur théorique maximale de la brillance s'écrit alors :
puis
avec J0 densité de courant au niveau du canon
e charge de l'électron (1.60x10-19 C)
V potentiel d'extraction en Volts
E dispersion énergétique de l'émission
Exemple de brillance d'une cathode W / ZrO :
= 2.8 eV, T = 1800 K, Vext = 5 kV
E = 0.8 eV (1.28 10-19 J)
J0 (A/cm2) | 1 103 | 1 104 | 1 105
Bmax (Acm-2sr-1) | 2 106 | 2 107 | 2 108

## Slide 26
Les canons à cathode chaude ou Schottky
1 - Description
Le canon à cathode chaude est constitué de 4 électrodes : une pointe (cathode ou émetteur), un supresseur, un extracteur et une anode accélératrice.
Document FEI
La cathode Schottky est constituée d'une pointe de cristal de tungstène terminée par une facette <100>, formant un méplat d'environ 0.5 µm de diamètre.
Cette cathode est portée par un filament en tungstène d'environ 100 µm de diamètre.
La pointe est chauffée à une température de 1700 K à 1800 K.
A la base de la pointe se trouve un réservoir fritté d'oxyde de zirconium.
Grâce au courant circulant dans le filament, donc sous l'effet de la température, un film mince d'oxyde de zirconium liquide (ZrO) vient mouiller la pointe réduisant ainsi le travail de sortie des électrons de 4.5 eV à 2.8 eV.
Document DENKA
Document FEI

## Slide 27
Les canons à cathode chaude ou Schottky
2 - Principe de fonctionnement
Le supresseur (-300V) permet de bloquer les électrons d'origine thermique.
L’extracteur ou électrode d’extraction (+4500V) fournit le champ électrique qui extrait les électrons de la pointe.
La 2ème anode fournit la tension d’accélération des électrons.
Les paramètres (température, tension d’extraction …) sont imposées par le constructeur.
La qualité du vide est essentielle.
Cross-over virtuel
15 à 30 nm de diamètre
Pointe en W recouverte d’un film mince de ZrO liquide.
température de fonctionnement : 1800 K
cross-over : 15 à 30 nm (virtuel)
dispersion énergétique 0,7 à 1 eV
très forte densité d’émission J0 : 104 à 105 Acm-2
très forte brillance B : 107 à 5 108 Acm-2sr-1
très forte densité angulaire (300 à 1000 µA/sr)
possibilité de courants de sonde élevés (10 nA à 200 nA)
très faibles fluctuations de courant (0,1 à 1 %)
bonne stabilité d’émission
3 - Caractéristiques
Exemple de solution pour augmenter le courant d’émission et la brillance :
La cathode Schottky est en immersion dans le condenseur. Le canon est associé à une lentille supplémentaire pour contrôler la taille de sonde à fort courant. (Brevet Jeol)

## Slide 28
Les canons à cathode chaude ou Schottky
4 - Paramètres de réglage
Établissement d'un équilibre subtil stabilisant l'émission de la cathode,
fonction de la température (courant filament) et du champ électrique (tension d'extraction)
(paramètres fixés par le constructeur du canon et le fournisseur de la pointe)
nécessite un vide très poussé au canon
10-7 Pa (vide ionique)
Suivi dans le temps des paramètres :
Augmentation de température :  augmentation irréversible du diamètre de la pointe (perte de résolution)
Diminution du champ électrique  défacettage, émoussage (augmentation du diamètre de la pointe)
Durée de vie de l'émetteur :
conditionnée par l'évaporation du ZrO, quelques milliers d'heures (12 à 15 mois)
Document F. Grillon

## Slide 29
Les cathodes dites "froides"
et l'émission des électrons
par effet tunnel
MEB FEG
Effet Tunnel
cathode froide W

## Slide 30
Les canons à cathodes froides et l’émission Tunnel
Le canon à cathode froide est constitué d'une pointe (cathode ou émetteur), d'une anode extractrice et d'une anode accélératrice.
La cathode froide exige un très bon vide ionique, de l'ordre 10-8 Pa (système de pompage renforcé).
Comment extraire les électrons d’une cathode froide ?
Les électrons sont extraits du matériau par effet tunnel grâce à l'application d'un champ électrique très intense au niveau de l'émetteur (Pouvoir des pointes en Electrostatique) …
Schéma d'un canon
à cathode froide

## Slide 31
Les canons à cathodes froides et l’émission Tunnel
Effet Tunnel
L'effet tunnel est un effet quantique qui permet le transfert d'électrons du métal vers le vide.
Si la barrière est suffisamment étroite, de l'ordre du nanomètre, la nature ondulatoire de l'électron permet à ce dernier de passer à travers celle-ci. La largeur de la barrière peut être artificiellement réduite par l'action d'un champ électrique intense appliqué (supérieur à 107 V/cm).
Emission Tunnel :
Cette émission froide porte le nom d'émission de champ, elle résulte de la nature ondulatoire de l'électron.
A l’intérieur du métal, la probabilité de présence de l’électron est une fonction périodique, hors de métal, la probabilité diminue très rapidement mais peut avoir une valeur non nulle au delà de la barrière de potentiel si celle-ci est suffisamment étroite.

## Slide 32
Caractéristiques de l’émission de champ par effet Tunnel
1 - Densité de courant
 Les électrons d'énergie E qui ont la probabilité T(E) de traverser la barrière dans la direction x ont l'énergie :
 La densité de tels électrons est :
 La densité de courant transporté par ces électrons s'écrit :
T est la probabilité de transfert de l'électron à travers la barrière, c'est le coefficient de transmission de la barrière : T = *  avec  fonction d'onde de l'électron .
On calcule  en résolvant l'équation de Schrödinger par la méthode BKW (Brillouin Kramers Wentzel) , puis T s'écrit :
E0

## Slide 33
Caractéristiques de l’émission de champ par effet Tunnel
1 - Densité de courant (suite)
 La densité totale du courant d'émission de champ s'obtient en intégrant l'expression dJ sur tous les électrons de la bande de conduction :
avec J0 en A/cm2
E0 en V/cm et  en eV
A = 1.54 10-6 (avec m*/m=1)
B = 6.83 107
E0 (V/cm) | 5 107 | 6 107 | 8 107 | 1 108
J0 (A/cm2) | 1.9 103 | 2.4 104 | 6.3 105 | 5.0 106
cas du tungstène :  = 4.5eV
Loi de Föwler-Nordheim
 Après calculs…,

## Slide 34
Caractéristiques de l’émission de champ par effet Tunnel
2 - Distribution en énergie des électrons émis
3 - Brillance au niveau de la sonde
La distribution en énergie des électrons émis est essentiellement déterminée par la forme triangulaire de la barrière tunnel, elle est beaucoup plus faible que dans le cas d’une émission thermique.
Le flanc haute énergie est dépendant de la température.
Le flanc basse énergie est fonction du champ appliqué, il est défini par la déformation de la barrière tunnel.
Une relation analogue à celle de Langmuir donne la densité de courant maximale JS au niveau de la sonde.
La valeur théorique maximale de la brillance s'écrit alors :
puis
avec J0 densité de courant au niveau du canon
e charge de l'électron (1.60x10-19 C)
V potentiel d'extraction en Volts
E dispersion énergétique de l'émission
Exemple de brillance d’une cathode W :
= 4.5 eV, Vext = 4 kV
E = 0.3 eV (4.8 10-20 J)
J0 (A/cm2) | 1 104 | 1 105 | 1 106
Bmax (Acm-2sr-1) | 5 107 | 5 108 | 5 109

## Slide 35
Les canons à cathode froide ou Tunnel
1 - Description
Le canon à cathode froide est constitué d'une pointe, d'une anode extractrice et d'une anode accélératrice.
Document F. Grillon
La cathode froide est constituée d'une pointe monocristalline de tungstène amincie par voie électrolytique.
Le rayon de courbure de la pointe est très faible de l'ordre de 100 nm.
Cette cathode est portée par un filament en tungstène qui permet un éventuel chauffage.
Les performances de telles pointes ont été améliorées en orientant le cristal dans une direction privilégiée réduisant ainsi le travail de sortie.
Goldstein (1992)

## Slide 36
Les canons à cathode froide ou Tunnel
2 - Principe de fonctionnement
3 - Caractéristiques
La 1ère anode ou électrode d’extraction fournit le champ électrique qui extrait les électrons de la pointe par effet tunnel (4 107 V/cm).
La 2ème anode fournit la tension d’accélération des électrons.
La source apparente des électrons, le cross-over, est virtuelle et de faible diamètre (environ 2 à 10 nm).
L'émission de champ a une faible directivité.
Document J. Ruste
Pointe en W de très petit rayon de courbure (10 à 100 nm)
température de fonctionnement :
- 300 K (« cold field emission » ou CFE)
- 1500 K (« thermal field emssion » ou TFE)
très petit cross-over : 2 à 5 nm (virtuel)
très faible dispersion énergétique 0,2 à 0,4 eV
très forte densité d ’émission J0 : 104 à 106 Acm-2
très forte brillance B : > 109 Acm-2sr-1
forte densité angulaire (100 µA/sr)
courant de sonde limité (quelques nA)
stabilité d'émission moyenne
nécessité d'un vide très poussé

## Slide 37
Les canons à cathode froide ou Tunnel
4 - Paramètres de réglage
Établissement d'un équilibre subtil stabilisant l'émission de la cathode,
(paramètres fixés par le constructeur du canon et le fournisseur de la pointe)
La pollution de la pointe entraîne une variation rapide de la densité d ’émission qui nécessite un flash thermique (toutes les 15 h environ) pour la dégazer…
Pour éviter cela, on peut chauffer la pointe (mode «thermiquement assisté » ou TFE) ce qui améliore la stabilité d ’émission mais augmente la dispersion énergétique...
Courbe classique d’émission pour une cathode froide
nécessité d’un vide très poussé au canon 10-8 Pa
Durée de vie très longue, plusieurs milliers d'heures (sup à 2 ans)
Exemple d’une nouvelle technologie Hitachi de cathode froide où le courant est ici stabilisé par des flashs réguliers automatiques de la pointe :
imagerie immédiate après le flash
pas de désalignement de la colonne
bonne stabilité de courant de sonde < 3%/2h
2 fois plus de courant pour les applications analytiques

## Slide 38
Les canons à électrons, En conclusion …
L'émission des électrons à partir d'un solide peut se faire par deux mécanismes :
 en fournissant suffisamment d'énergie aux électrons (température,…) pour qu'ils sautent par dessus la barrière de potentiel :
 émission thermoélectronique en l'absence de champ électrique
 émission Schottky en présence d'un champ électrique
 par effet tunnel à travers la barrière de potentiel si l'épaisseur inférieure à 1 nm :
 émission de champ, énergie des électrons inférieure à énergie de Fermi (EF)
 émission de champ assistée thermiquement, énergie des électrons supérieure à EF

## Slide 39
Les canons à électrons, En conclusion …
Tableau comparatif des différents canons
Canon thermoélectronique
MEB conventionnel (SEM)
Canon à effet de champ
MEB - FEG (FESEM)

## Slide 40
Les canons à électrons, En conclusion …
Les MEB-FEG ont une résolution supérieure aux MEB conventionnels aussi bien à haute qu’à basse tension.
Images en électrons secondaires de la surface d’un grain de poudre de Manganite de Lanthane à fort grandissement (x 100 000 en référence polaroïd à 15kV)
MEB conventionnel
Filament W
15kV
MEB FEG
Cathode Schottky W-ZrO2
15kV
Les canons à émission thermoélectronique à filament de W ont des performances (densité d’émission, brillance) limitées, une durée de vie faible mais présentent des densités électroniques importantes, une bonne stabilité d’émission et sont relativement bon marchés  Applications : MEB classique, MEB Pression Contrôlée, EDS, WDS, EBSD
Les canons à émission thermoélectronique à cathode LaB6 ont une brillance légèrement supérieure au filament W, une durée de vie bien plus longue mais une moins bonne stabilité et un coût plus élevé
 Applications : MEB classique, MEB Pression Contrôlée
Les canons à émission Schottky ont une brillance très supérieure au filament de W, une bonne stabilité, une durée de vie importante, une intensité d’émission élevée mais un coût important
 Applications : MEB haute résolution, MEB Pression Contrôlée, EDS, WDS, EBSD
Les canons à émission de champ par effet Tunnel ont une brillance très élevée, une durée de vie importante, mais une stabilité et une intensité d’émission faibles pour un coût important
 Applications : MEB très haute résolution, EDS