## Slide 1
ECOLE D’ÉTÉ GN-MEBA
Microscopie Electronique à
Balayage et Microanalyses
Bordeaux 3-7 juillet 2017
FORMATION ET OPTIMISATION D'IMAGE
Alain JADIN
CERTECH
B-Seneffe
C06
Partenaires :
Organisation :

## Slide 2
Objectif : optimiser les paramètres pour obtenir une image représentative d’un échantillon

## Slide 3
Connaître l’effet des paramètres opératoires
Connaître l’échantillon et le microscope
Examiner les images avec un esprit critique

## Slide 4: Plan
Principe de formation de l’image en MEB
Types de contraste et volume d’interaction
Paramètres de création de l’image MEB
Mise en forme et enregistrement
Optimisation de l’image: choix des paramètres
Incidence sur la résolution et le rapport S/B, …
Profondeur de champ et distorsion

## Slide 5
Microscope électronique à balayage
Canon à électrons
Colonne
Chambre d ’analyse
Pompes

## Slide 6
Formation de l’image dans un MEB

## Slide 7
MEB analogique: balayage continu
MEB numérique: matrice de points
Balayage de la surface

## Slide 8: Interaction électrons-matériau
Document FEI

## Slide 9
Faisceau incident (~1-30 kV)
SE (~10 nm)
BSE (~ 1-2 µm)
Rayons X (~1-10 µm)
Volume d’interaction
 |  | 10 kV | 20 kV | 30 kV
 | C | 1,2 | 4,0 | 8,1
 | Al | 1,0 | 3,4 | 6,7
 | Ti | 0,6 | 2,0 | 4,0
 | Fe | 0,4 | 1,2 | 2,3
 | Ag | 0,3 | 0,9 | 1,7
 | Au | 0,1 | 0,5 | 0,9
Hauteur de la poire d’interaction (µm)
Incidence sur la résolution effective
Précautions lors des comparaisons SE/BSE/EDS

## Slide 10
Contraste topographique
Électrons secondaires (SE)
Le contraste topographique apparaît suite aux variations locales de l’angle .
Une augmentation de q provoque un accroissement de la production d’électrons secondaires, lié à l’allongement du parcours (z) du faisceau primaire dans la couche d’échappement des électrons secondaires (d’épaisseur l).

## Slide 11
Contraste topographique
Le volume d’interaction est plus en contact avec une surface libre.
Lié à la tension d’accélération

## Slide 12
Contraste chimique
Électrons rétrodiffusés (BSE)

## Slide 13
Paramètres de l’image MEB
Type de canon (W, LaB6, FEG)
Tension d’accélération (0-30 kV)
Taille de sonde
Grandissement (~10-100000X)
Vitesse de balayage
Focalisation, astigmatisme
Mode chambre: haut vide, pression contrôlée
Diaphragmes
Distance de travail
Détecteurs (type, position)

## Slide 14
Grandissement

## Slide 15
Grandissement

## Slide 16
Grandissement
Fixé en faisant varier la longueur Léch du balayage (bobines de déflection), pour une longueur Laff donnée.
La valeur du grandissement réel dépend de la taille de l’affichage (photo, écran, imprimante).
Exemple: grandissement « photo », correspondant au format « Polaroid » 4x5 pouces, soit 9 x 12 cm.
Grandissement minimal : fixé par l’amplitude maximale du balayage sur l’échantillon.
Grandissement maximal : lié à la possibilité de balayer une très petite longueur.

## Slide 17
Grandissement
La barre d’échelle affichée permet d’estimer la taille des objets.
À contrôler régulièrement
Echantillon utilisé pour le contrôle (19,7 lignes/mm)

## Slide 18
Paramètres de mise en forme et d’enregistrement de l’image
Image d’un MEB numérique: ensemble de coordonnées (X, Y, I), où I est l’intensité du signal fourni par le détecteur en chaque point du balayage
Définition de l’image: nombre de coordonnées (X, Y), p.ex. 512x512, 600x800, ...

## Slide 19
Paramètres de mise en forme et d’enregistrement de l’image
« Pixels »: éléments individuels de l’image
Taille du pixel : Léch/N pour N points/ligne
Résolution théorique: taille du pixel (p.ex. 3 nm à 100000x, 1024 pixels/ligne, Laff=30cm)
Enregistrement: codage numérique (fichier informatique)

## Slide 20
Codage en n bits : 2n niveaux de gris
n = 8, 12 ou 16: 256 à 65536 niveaux
minimum (0) : noir
maximum (255 …) : blanc
Image = tableau de chiffres → images matricielles (bitmap)
Formats d’enregistrement: BMP, TIFF, JPEG, GIF, PNG, …
Distribution des niveaux dans l’image: histogramme
Enregistrement numérique

## Slide 21
Codage numérique (8 bits)
Tableau
Image (détail)
Histogramme
X/Y | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 10 | 10 | 133 | 133 | 133 | 255
2 | 10 | 50 | 50 | 133 | 255 | 255
3 | 10 | 50 | 133 | 133 | 255 | 255
4 | 10 | 50 | 133 | 133 | 255 | 255
5 | 10 | 50 | 10 | 10 | 20 | 255
6 | 10 | 50 | 10 | 10 | 20 | 255
7 | 10 | 50 | 10 | 10 | 20 | 20
8 | 10 | 50 | 10 | 10 | 20 | 255

## Slide 22
Codage numérique (8 bits)

## Slide 23
Optimisation de l’image MEB: Type de canon et mode chambre
Canon tungstène (W): plutôt à grandissement modéré
Canon à émission de champ (FEG): haute résolution, densité de courant élevée, observation à basse tension
Chambre sous haut vide (vide secondaire): échantillons conducteurs, ou isolants à basse tension
Pression contrôlée : échantillons isolants sans métallisation

## Slide 24
Optimisation de l’image MEB: Type de canon et mode chambre
Eponge, haut vide, FEG basse tension.
La structure est détruite.

## Slide 25
Optimisation de l’image MEB: Type de canon et mode chambre
Eponge, chambre environnementale, FEG basse tension.
Structure intacte.

## Slide 26
Optimisation de l’image MEB: Tension d’accélération
 |  | 10 kV | 20 kV | 30 kV
 | C | 1,2 | 4,0 | 8,1
 | Al | 1,0 | 3,4 | 6,7
 | Ti | 0,6 | 2,0 | 4,0
 | Fe | 0,4 | 1,2 | 2,3
 | Ag | 0,3 | 0,9 | 1,7
 | Au | 0,1 | 0,5 | 0,9
Effet sur la résolution spatiale (éléments légers)
Effet sur le rapport signal/bruit
Dégradation des échantillons fragiles
Basse tension: échantillons isolants (FEG)
Effet sur l’analyse EDS
→ paramètre à ajuster!

## Slide 27
Optimisation de l’image MEB: Tension d’accélération
12 kV, BSE
20 kV, BSE
Effet de la tension d’accélération sur la « profondeur d’observation » : l’échantillon paraît plus « transparent » à plus haute tension
→ comparaison des images SE, BSE, EDS

## Slide 28
Optimisation de l’image MEB: Diaphragmes
Rôle : éliminer les électrons du faisceau les plus éloignés de l’axe optique, afin de limiter l’effet des aberrations des lentilles
Ouvertures typiques : 30 à 100 µm pour l’imagerie (valeurs plus élevées utilisables pour la microanalyse)
Effet sur l’angle de convergence du faisceau, et donc sur la profondeur de champ
Effet sur l’intensité du signal, donc sur le rapport signal/bruit

## Slide 29
Optimisation de l’image MEB: Diaphragmes
Diaphragme 50 µm
Sans diaphragme
Taille de sonde identique, canon à filament tungstène.

## Slide 30
Optimisation de l’image MEB: Choix du grandissement
A adapter à l’échelle des détails à visualiser.
Une observation préalable et systématique à faible grandissement permet de juger de la représentativité.
Limite supérieure raisonnable fixée par la résolution effective de l’imagerie.

## Slide 31
Optimisation de l’image MEB: Choix du grandissement
Une image à faible grandissement (électrons rétrodiffusés) montre que l’échantillon est très inhomogène.

## Slide 32
Images SE sur la même zone d’un échantillon : un grandissement supérieur n’apporte pas d’information supplémentaire (effet de flou lié à la résolution effective).
Optimisation de l’image MEB: Choix du grandissement

## Slide 33
Optimisation de l’image MEB: Choix du grandissement
Résolution suffisante et détails présents pour grandissement élevé.

## Slide 34
Optimisation de l’image MEB: Rapport signal/bruit
Le signal électrique collecté (S) varie en fonction de la position.
Détail morphologique en cours de balayage : Contraste=DS/S
Le signal S peut également subir des variations statistiques (fluctuations du courant de faisceau, du rendement d’émission de l’échantillon,…).
Présence de bruit dans l’image, caractérisée par un rapport signal/bruit.

## Slide 35
Optimisation de l’image MEB: Rapport signal/bruit
DS doit être au moins 5 fois plus élevé que les fluctuations provenant du bruit.
S est proportionnel au nombre n d’électrons émis et le bruit est proportionnel à √n
→ critère sur C (contraste) et n :

## Slide 36
Optimisation de l’image MEB: Rapport signal/bruit
Dans le cas d’une image comportant 106 pixels, balayée en un temps t, le courant de faisceau devra atteindre une valeur seuil Imin pour observer un détail caractérisé par un contraste C :
Pour un détail présentant un contraste C faible, le courant de faisceau devra être important, ou le temps d’acquisition t devra être relativement long (balayage lent).

## Slide 37
Optimisation de l’image MEB: Rapport signal/bruit
Le rapport signal/bruit (S/B) est fortement lié à la brillance de la source, b (densité de courant par unité d’angle solide).
b dépend du type de canon et de la tension d’accélération. (b peut varier d’un facteur 103 entre un canon W et un FEG pour une même tension d’accélération).

## Slide 38
Optimisation de l’image MEB: Rapport signal/bruit
Effet de la taille de sonde: images de TiO2 sur MEB-FEG
(à droite: taille de sonde supérieure).

## Slide 39
Optimisation de l’image MEB: Rapport signal/bruit
Effet du diamètre du diaphragme à taille de sonde identique (TiO2 sur MEB-FEG)
30 µm
100 µm

## Slide 40
Optimisation de l’image MEB: Rapport signal/bruit
A faible brillance ou faible taille de sonde, amélioration possible du rapport S/B en réduisant la vitesse de balayage (augmentation de t).
Vitesse rapide pour la visualisation, vitesse lente pour l’acquisition d’image.
Sur un échantillon fragile : accumulation/moyenne du signal de balayages rapides successifs.

## Slide 41
Optimisation de l’image MEB: Rapport signal/bruit
1 balayage rapide
1 balayage lent
Accumulation 8 balayages rapides

## Slide 42
Optimisation de l’image MEB: Résolution
Effet de la taille de sonde (d): limite ultime de la résolution
Canon W: réduction de taille de sonde indispensable à haut grandissement, dégradation du rapport S/B
FEG: taille de sonde faible, courant élevé, résolution et rapport S/B élevés

## Slide 43
Optimisation de l’image MEB: Résolution
Trouver un compromis dans le choix de la taille de sonde (résolution effective suffisante, rapport signal/bruit acceptable)
Obtenu pour l’image (a)
Surtout pour un canon W
(a)
(b)
(c)

## Slide 44
Optimisation de l’image MEB: Résolution
Influence du type de détection et du volume d’interaction
Volume d’interaction: lié à la tension d’accélération et aux éléments présents (effet de Z).
SE, BSE, EDS: le choix du détecteur influence la résolution effective de l’imagerie.
Meilleure résolution en SE, la moins bonne en EDS.
BSE: images plus floues à haut grandissement.

## Slide 45
Optimisation de l’image MEB: Résolution
Observation SE/BSE d’un échantillon organique à grandissement relativement élevé

## Slide 46
Dispersion de très fines particules de BaSO4 (~ 50 nm)
MEB
TEM sur coupe ultra-mince (<100 nm)
Optimisation de l’image MEB: Résolution

## Slide 47
Optimisation de l’image MEB: Profondeur de champ
Pour M fixé, D maxi pour Rd faible et WD élevée.
Exemple: M=1000X, Rd=50 µm, WD=10 mm, D=40 µm
La focalisation n’est plus assurée lorsque le faisceau est assez large pour recouvrir plusieurs pixels (R/M).

## Slide 48
Optimisation de l’image MEB: Profondeur de champ
Images obtenues avec un petit diaphragme

## Slide 49
Système de balayage X = WD tan θ (distance à l’axe optique) | Inclinaison de l’échantillon | Distorsions « pathologiques »
Optimisation de l’image MEB: Distorsion

## Slide 50: Merci de votre attention