## Slide 1
Organisation :
ECOLE D’ÉTÉ GN-MEBA
Microscopie Electronique à
Balayage et Microanalyses
Bordeaux 3-7 juillet 2017
ANALYSE X QUANTITATIVE
Jacky RUSTE
GN-MEBA
Formation Microscopie Icaunaise
C09
Partenaires :

## Slide 2
La Microanalyse X quantitative :
C’est déterminer à partir des intensités X mesurées les teneurs massiques
des éléments présents dans le volume analysé…
En microanalyse, la teneur massique est exprimée par le « titre massique »
c’est-à-dire le rapport de la masse de l’élément A analysé à la masse totale
du volume analysé
C’est un nombre sans dimension…
A ne pas confondre avec la concentration massique (masse par unité de volume, par ex. en g.cm-3)
dans lesquels interviennent la composition de la cible, celle des étalons de référence
et les conditions opératoires (tension d’accélération, raies d’analyse…)
Les titres massiques sont déterminés à partir des intensités caractéristiques relatives
(« k-ratio ») par rapport à un étalon de référence par le biais des « calculs de corrections »

## Slide 3
+
1 – On sélectionne la zone d’analyse
2 – On choisit les paramètres d’analyse
3 – On fait l’acquisition d’un spectre
4 – On identifie les
raies du spectre
5 – On soustrait
le fond continu
Procédure de microanalyse X quantitative en EDS
7 – Acquisition des « témoins » (réels, cachés ou virtuels)
 calcul des « k-ratio »
8 – On lance la quantification
en choisissant le cas échéant les options :
la méthode de correction (ZAF, PhiRoz…)
le type d’analyse :
  avec ou sans témoin
  élémentaire, oxydes, élément non dosé …
6 – On extrait l’intensité les intensités des raies analysées, en prenant en compte les éventuelles interférences de raies

## Slide 4
Procédure quantitative en WDS
1 – On choisit les raies d’analyse (de préférence les plus énergétiques)
Après avoir déterminé les éléments présents dans l’échantillon (spectre EDS ou spectres WDS)
3 – On ajuste les différents paramètres du détecteur de RX (compteur proportionnel,
chaîne de comptage, PHA –Pulse Height Analyzer)
2 – Pour chaque raie analytique :
On sélectionne le cristal monochromateur le mieux adapté
On recherche et met en mémoire la position de son pic mesuré sur un étalon de référence (pur de préférence)
4 – Acquisition (comptages) des données « étalons de référence » I(A), I(B), … [t(A), t(B)…]
C
B
A
blocs « étalons »
navette porte- échantillons avec blocs de témoins
(document Cameca)
- Intensités du fond continu de part et d’autre du pic
 intensités « Pic - Fond continu »
mesure du fond continu

## Slide 5
5 – On acquiert les données « échantillon » pour chaque raie (comptages),
intensités des raies d’analyse IA, IB, …mesurées au sommet du pic pendant un temps tA, tB…
Intensités du fond continu de part et d’autre du pic
 intensités « Pic - Fond continu »
mesure du fond continu
traitements statistiques, tri des données…
6 – Calcul des « k-ratio »
(pur ou ramené à un témoin pur)
7 – On applique le programme de correction…
en choisissant le cas échéant les options :
la méthode de correction (ZAF, PhiRoz…)
le type d’analyse :
  élémentaire, oxydes, élément non dosé, trace …
Procédure identique pour les WDS sur MEB
EDS, WDS… estimation de l’intervalle de confiance [CA-2sA ; CA+2sA]95% …

## Slide 6
Analyse quantitative : quels sont les paramètres influents ?
réglage et position
du détecteur X (EDS)
distance de travail
distance du détecteur
résolution
efficacité de détection
calibration en énergie
gamme d’analyse (0-10, 0-20 keV…)
énergie par canal (10 eV, 20 eV…)
réglage des spectromètres WDS
Paramètres d’analyse
choix des raies d’analyse
tension d’accélération
intensité du faisceau électronique
temps d’acquisition des données
Mode d’analyse
avec ou sans témoin
élément(s) dosé(s) par différence
ou par stœchiométrie ?
Procédure de quantification
suppression du fond continu
méthode de « déconvolution »
choix de la méthode : ZAF, Phi(roz), autre…
Question : avez-vous le choix ?
Optimiser ces paramètres, ce n’est pas toujours chose facile !
échantillon
homogène dans la zone analysée
plan
poli
conducteur
dense …
témoins
origine et qualité des témoins
réels ? bibliothèques ?
« constructeur » ou « personnelle » ?
Analyse en pression contrôlée
pression et nature du gaz
Paramètres
influents
cristaux, PHA…

## Slide 7
! En microanalyse on suppose que l’échantillon est homogène dans le volume analysé

matrice
phase à analyser
sonde ponctuelle
sonde défocalisée
sonde balayée
sonde
balayée
oui
non
La microanalyse n’est pas une technique d’analyse chimique
globale… ( spectrométrie d’émission, de fluorescence X…)
« La correction de la moyenne n’est la moyenne des corrections »
n’est pas une relation linéaire !
Dans cet exemple la teneur moyenne de l’élément est de 50%

## Slide 8
8
émission
rétrodiffusée
R
pertes d’énergie
les interactions rayonnement-matière
électron primaire incident
trajectoires
électroniques
détecteur
W
D(E)
Emission X
détectée
[A Ka]F
A Ka
émission X
par fluorescence
A
ionisation par
fluorescence
B
B Ka
si EB Ka > seuil d’ionisation de KA
Emission X
de fluorescence
émissions X
Emission X engendrée
ionisation
absorption
photoélectrique
q
Emission X
émergente
rx
A
transfert d’énergie
rz
h
I – Emission X engendrée

## Slide 9
dx
E0
nombre d’atome A
par unité de volume
section efficace
d’ionisation
définition de la
section efficace
nombre d’Avogadro
titre massique
r : masse volumique
6,022 1023
masse atomique
Le titre massique CA et le nombre
d’atome par unité de volume NA
sont reliés par cette relation
I1 – Nombre d’Ionisations engendrées dans une couche mince (élément A)

## Slide 10
Le nombre d’ionisations engendrée dans une cible massive peut être calculé en intégrant la relation
précédente de l’énergie primaire E0 à l’énergie d’ionisation du niveau considéré Ej (j=K, L ou M) :
! Si cette relation donne le nombre total d’ionisations engendrées dans la cible, elle ne permet pas de savoir comment cette ionisation est distribuée dans l’espace ! (indispensable pour calculer par la suite les effets d’absorption et donc l’émission X émergente)
 fonction de distribution de l’ionisation en profondeur f(rz)
I2 - Nombre total d’ionisations engendrées dans la cible massive :
rz
drz
E0
E
drx
1) en introduisant la loi de ralentissement
et 2) le facteur de rétrodiffusion R (<1) qui tient compte des ionisations
perdues en raison des électrons rétrodiffusés
On obtient une expression analytique
rigoureuse
du nombre d’ionisations engendrées

## Slide 11
Nouvelle expression du
nombre d’ionisations engendrées
avec
(pour un électron incident)
dn(0)
dn(rz)
Dans sa thèse, R. Castaing a introduit la fonction f(rz) (Phiroz) « fonction de distribution de
l’ionisation en profondeur » qu’il a défini comme le rapport du nombre d’ionisations engendrées
dans une couche mince à la profondeur massique rz au nombre d’ionisations engendrées dans
une même couche isolée dans l’espace :
d’où

## Slide 12
De la valeur f(0) >1 en surface, elle passe
par un maximum à la profondeur
de complète diffusion rzm, puis décroît
jusqu’à 0 pour la profondeur ultime
d’ionisation.
rzm
f(0)
Al Ka dans NiAl(30%) à 5, 10 et 15 kV
Al Ka et Ni Ka dans NiAl(30%) à 15 kV

## Slide 13
I3 – émission X engendrée dans une cible massive
Une ionisation sur
le niveau j (K, L3…)
wj transition radiative
(rendement de fluorescence)
(1- wj ) transitions Auger
2) L’ionisation d’un niveau (K, L3…) engendre tout un spectre d’émissions (Ka, Kb , Kg , La, Lb …) dont une seule raie sera analysée…
d’où la notion de « poids » de la raie, rapport
de l’intensité de la raie analysée à l’ensemble
du spectre émis…

## Slide 14
D’où l’expression de l’émission X engendrée dans une cible massive :
Remarque : dans le cas des émissions L ou M, il faut également faire intervenir
les coefficients de « Coster-Kroenig » CCK liés aux transitions non radiatives entre
les sous-niveaux…
Emissions Ka :
Emissions La :
rendement de fluorescence
poids de la raie
nombre d’ionisations

## Slide 15
I4 – émission X émergente
Le rayonnement X est émis dans tout l’espace
(4p stéradians)
b) seul le rayonnement émis dans la direction (q)
et dans l’angle solide (W) du détecteur
sera détecté et analysé
rz
q
rz
sinq
=rz.cosecq
distance parcourue dans la cible :
q=18° cosec=3,236
q=30° cosec=2
q=40° cosec=1,556
q : angle d’émergence des rayons X (« take off angle »)
: angle solide de détection
 W/4p : fraction détectée du rayonnement X

## Slide 16
Sur ce trajet, le rayonnement X subit des effets d’absorption photoélectrique :
µ : coefficient d’absorption massique par la cible du rayonnement émis (en cm2.g-1)
effets d’absorption
photoélectrique
c=µ/sinq=m.cosecq
c : facteur d’absorption
Dans une cible complexe, le coefficient d’absorption massique du rayonnement
caractéristique par la cible est donné par la somme des coefficients d’absorption
par chaque élément multipliée par le titre massique de l’élément :
rx
I0
I1
rz

## Slide 17
Le volume analysé en pratique (émission détectée)
est plus faible que le volume défini par l’émission engendrée
et ceci d’autant plus que le facteur d’absorption sera élevé.
pénétration électronique
(« poire d’interactions »)
Emission X engendrée
détecteur
résolution en profondeur
résolution latérale
Emission X émergente
! La résolution en profondeur de
l’analyse dépendra non seulement
du taux d’excitation mais aussi des
effets d’absorption et ne sera pas
identique pour tous les éléments
analysés…

## Slide 18
I5 – effets de fluorescence
coefficient d’absorption
Dans une cible complexe, lorsque le rayonnement caractéristique d’un élément B a une énergie légèrement supérieure à l’énergie d’ionisation liée à la raie caractéristique de l’élément A analysé, ce rayonnement est fortement absorbé et provoque alors une forte ionisation du niveau de A (fluorescence). Ce phénomène n’ayant pas lieu dans le témoin il en résulte une surévaluation de la teneur de A dont il faut tenir compte..
Exemples :
Si Ka  Al Ka
Al Ka  Mg Ka
Fe Ka  Cr Ka
Ni Ka  Fe Ka
Z et Z-1
Z et Z-2
fait fluorescer
Le rayonnement de fond continu (Bremsstrahlung) peut aussi engendrer
un phénomène de fluorescence que l’on néglige généralement…

## Slide 19
rendement du détecteur
Rendement de détection d’un EDS dans le
domaine des faibles énergies en fonction
de la nature de la fenêtre
I6 – émission X détectée
effets de fluorescence
Rendement de détection comparé
entre un EDS Si(Li) et un SDD

## Slide 20
Quid de la fonction f(rz) ?
R. Castaing a défini cette fonction sans en donner son expression analytique …
Il n’est pas possible de calculer une expression physique analytique précise
Cependant, on peut déterminer sa forme soit expérimentalement ( « traceur ») soit par simulation de Monte Carlo
4 - En 1960, Jean Philibert propose un modèle analytique
simplifié de la fonction f(rz)
Beaucoup trop d’approximations pour pouvoir l’utiliser explicitement
dans la relation donnant l’intensité X…
Monte Carlo
Philibert
R=4
(loi de Lenard)

## Slide 21
Philibert a introduit la fonction f(c) définie ainsi :
sachant que :
représente l’émission émergente
et donc que
représente l’émission engendrée
Comment alors calculer les effets d’absorption (émission X émergente) ?
version simplifiée
en pratique
(0)=0
Cette fonction ne représente alors que les effets d’absorption.
émission X engendrée
calculable de façon
rigoureuse
R/S

## Slide 22
On peut donc écrire que l’émission émergente est donnée par :
où R est le facteur de rétrodiffusion
(perte d’ionisations due aux électrons rétrodiffusés)
En complétant par une correction de fluorescence, l’émission X émergente est égale
au produit de 3 termes :
En résumé :
Correction A (« d’absorption »)
Correction Z (« de numéro atomique »)
Correction F (« de fluorescence »)
C’est la méthode Z.A.F.

## Slide 23
Limitations de la méthode ZAF :
- inefficace pour les fortes absorption photoélectrique (c<5000 cm2/g)
ZAF modifié (JR)(n’est plus utilisé mais peut être implanté facilement)
- peu précise pour une utilisation non classique (E<5kV…)
- ne permet pas l’analyse d’échantillons stratifiés
procédures « phiroz »

## Slide 24
Les procédures Phiroz (1984)
But : obtenir une formulation précise de f(rz)
Moyen :
décrire la variation de cette fonction par une combinaison de fonctions mathématiques, sans réalité physique mais avec des paramètres physiques ajustables…
Les paramètres, f(0), f(rzM), rzm, rR… sont
ajustés à partir de données obtenues par
la méthode du traceur, par Monte Carlo et
à partir d’une base importante d’analyses…
sous la forme de polynômes
1
rzM
r
R
f(0)
f(rzM)
1
2
Une condition que doivent respecter
ces modèles, c’est que l’aire sous la courbe
soit égale à l’émission X engendrée
(selon la définition de R. Castaing)

## Slide 25
3 - Le modèle gaussien XPHI (C. Merlet, 1994)
1 - Le modèle PAP (JL. Pouchou, F. Pichoir, 1984)
Constitué de 2 branches paraboliques, il utilise comme paramètres la profondeur totale
d’émission rR la profondeur d’émission maximale rzm et l’ionisation en surface f(0)
2 - Le modèle XPP (JL. Pouchou, 1988)
Combinaison de fonctions exponentielles et d’une fonction linéaire :
Ce modèle a été développé en particulier dans le cas d’échantillons inclinés
Deux demi-gaussiennes
raccordées au niveau de
l’émission maximale
4 - Le modèle PROZA96 (G. F. Bastin, 1996)
Gaussienne centrée en surface et déformée au voisinage de celle-ci par une
fonction exponentielle

## Slide 26
26
Quelle procédure choisir ?
- échantillon massif, homogène, Z>10, tension élevée (5 à30kV), faible absorption...
« ZAF » et les « PhiRoz » donnent des résultats similaires...
Cas classiques :
- échantillons stratifiés
- faible tension d’accélération (<5 kV)
- rayonnements X de faible énergie
- éléments très légers (Z<10)
- spectre L des éléments de transition...
Cas plus « exotiques » :
les méthodes « Phi-rho-z » donnent de bien meilleurs résultats
cas particulier de l’analyse du carbone :
La norme ISO correspondant à l’analyse quantitative du carbone
dans les aciers préconise la courbe d’étalonnage

## Slide 27
Dans cette expression, certains termes ne dépendent QUE de la nature de l’élément
et de la raie analysée :
et dont la précision est médiocre (wL ou M , Z) ou inconnue (W et D en WDS)
d’autres dépendent en plus de la composition de la cible :
In fine : expression de l’émission X détectée (ou mesurée) :

## Slide 28
28
En utilisant des étalons de référence, le rapport des l’intensités émise respectivement
par l’échantillon inconnu et l’étalon de référence de composition connue ( « k-ratio »)
permet d’éliminer tous les paramètres liés uniquement à l’élément :
En cas d’étalon pur :
Choix des témoins
1 – Procédure rigoureuse : des témoins réels, analysés simultanément avec l’échantillon
Méthode classique et obligatoire en WDS (W.D impossible à estimer) et où l’on dispose de « blocs » témoins
Plus difficile à mettre en œuvre en MEB-EDS , obligatoire en MEB-WDS
2 – Procédure courante en MEB-EDS (et possible en WDS) : les témoins « cachés »
On fait appel à des bibliothèques de spectres étalons pré-enregistrés :
  soit par le constructeur
  soit par l’utilisateur (ce qui revient aux mêmes résultats que des témoins réels)
3 - Procédure « sans témoins » (étalons virtuels ou théoriques)
Une normalisation des k-ratio ainsi obtenus est indispensable…
Uniquement en EDS, exclu en WDS… quelle précision ?
la somme des éléments déclarés est imposée à 100%

## Slide 29
29
Le k-ratio (mesuré) dépend de la composition (inconnue) par une fonction que l’on ne peut inverser :
Pour obtenir la composition réelle de l’échantillon (CA, CB…)
il faudra utiliser des approximations successives par itérations...
Pour terminer, un mot sur la procédure d’itération.
On calcule une première série de titres « réels »
à partir des k-ratio mesurés, en les normalisant
(pour accélérer la convergence)
et on calcule les « k-ratio » correspondants :
2) que l’on compare aux « k-ratio » mesurés
(en se donnant une marge d’erreur e , de 0,001 par exemple )
Si
et on recalcule un nouveau jeu de k-ratio
on poursuit cette opération jusqu’à ce que

## Slide 30
kA, kB, … kj…
données mesurées
…
oui j
non
=CA
=CB
…
=Cj
solution unique

## Slide 31
1 – Ni-Cr (90-10%)
très peu de correction :
Ni : absorption
Cr : fluorescence
2 – Ni-Al (70-30%)
Ni : peu de correction
Al : forte absorption
3 – Si-C (70 – 30%)
Si : légère absorption
C : très forte absorption
3 exemples de niveau de correction

## Slide 32
Conclusions
Les procédures correctives, ZAF et Phi(rhoz), ont atteint un excellent
niveau de précision.
2) Il existe cependant des domaines où des problèmes subsistent :
- microanalyse basse tension,
les raies d’émission de faibles énergies (par exemple le spectre L des
éléments de transition…),
la valeur de certains coefficients d’absorption (fausse ou inconnue…)
3) Malgré les progrès informatiques, l’analyse quantitative n’est pas
une opération « presse-bouton » !
Elle demande de la part de l’utilisateur beaucoup de soins et de rigueur,
en particulier pour la préparation de son échantillon, dans le choix des
conditions analytiques et la mise en œuvre de son instrument.