## Slide 1
ECOLE D’ÉTÉ GN-MEBA
Microscopie Electronique à
Balayage et Microanalyses
Bordeaux 3-7 juillet 2017
MEB À PRESSION CONTRÔLÉE
Christian MATHIEU
Université d’Artois
C11
Partenaires :
Organisation :

## Slide 2: Plan
Introduction
Les détecteurs d’électrons
La microanalyse X dans ces conditions de haute pression

## Slide 3: Introduction
Le phénomène de charge
(mousse de polymère isolante)
L’altération de l’échantillon
(peau de banane)

## Slide 4
Idée : Introduction d’une pression plus importante dans la chambre à échantillons
Air, N2, Helium
Vapeur d’eau
Technologie de la colonne Détection des électrons

## Slide 5
Technologie de la colonne
Pompage différentiel
colonne
(10-3 Pa)
chambre échantillon
(0.1 à 6000 Pa)
P1
P3
P2
pompe vide secondaire
C2
V1
V’’1
V’1
V2
G1
G2
zone de pression intermédiaire
C1
V3
diaphragme limiteur de pression
Pression chambre >> Pression colonne . . .
Canon
(10-5 Pa)

## Slide 6
Il existe une pression de transition vers PLA
Zone de pression plus faible
G. D. Danilatos
Implications of the figure of merit in environmental SEM
Micron 44 (2013) 143–149

## Slide 7: La détection des électrons
L’interaction électron gaz
Détection des électrons rétrodiffusés
Détection des électrons secondaires
  Détection avec le détecteur E T modifié
  Nouvelle stratégie de détection grâce à l’interaction électrons gaz.

## Slide 8
L’interaction gaz-électrons
Faisceau primaire
Faisceau primaire diffusé
Gaz
Faisceau primaire transmis
Émission de photons et d’électrons
Cible isolante
Interactions élastiques
Interactions inélastiques
Elargissement du faisceau
Skirting

## Slide 9
L’interaction gaz-électrons
Émission d’électrons secondaires
Cible isolante
Émission d’électrons rétrodiffusés

## Slide 10
L’interaction gaz-électrons
Cible isolante
Gaz
Création d’ions positifs
Emission d’électrons
Neutralisation des charges
E
+ + +
+ + +

## Slide 11
L’interaction gaz-électrons
Cible isolante
Gaz
Création d’électrons
Recombinaison partielle
Contraste
E
+ + +
+ + +
Création d’ions positifs

## Slide 12
L’interaction gaz-électrons
Gaz
Émission d’électrons, de photons et d’ions
Accélération
Excitation du gaz
Gaz
milieu amplificateur
Cible isolante
E

## Slide 13
Détection des électrons rétrodiffusés
Indépendante de l’interaction électron-gaz
comme dans un MEB conventionnel
diode semi-conductrice
scintillateur (Robinson, … )
Les électrons rétrodiffusés ne sont pas les mieux adaptés pour la caractérisation des détails fins de la surface
90 Pa – 15 kV

## Slide 14: Influence de la pression
1 Pa
100 Pa
270 Pa
Détecteur Robinson (11 mm – 25 kV)
La qualité de l’image est dégradée avec l’augmentation de la pression (influence du gaz)

## Slide 15
Influence de la nature du gaz et de la pression
Opérateur
Dégradation du rapport signal sur bruit quand la pression augmente
Choix du gaz gaz de faible numéro atomique
SC 1.5 kV

## Slide 16
échantillon
sortie signal amplifié
photo multiplicateur
guide lumière
électrons rétrodiffusés
Détection électrons secondaires avec P >> 10-3 Pa
Everhart-Thornley inutilisable
Scintillateur (10 à 12 kV)
Phénomène de claquage

## Slide 17
Détecteur de type Everhart-Thornley modifié
Détection électrons secondaires avec P >> 10-3 Pa
Contraste topographique
15 kV – 150 Pa
électrons secondaires
Slówko, W. (2001) Secondary electron detector with a micro-porous plate for environmental SEM. Vacuum 63, 457–461

## Slide 18
échantillon
MEB pression contrôlée
E
e- + gaz + champ électrique
mesure courant électrons
mesure courant ions
ionisation en cascade
phénomène d’avalanche
détection photons
Détection de type pseudo électrons secondaires avec P >> 10-3 Pa
gain =
f(E,P,gaz)
  Nouvelle stratégie de détection grâce à l’interaction électrons gaz.

## Slide 19
Détection des électrons
Intensité du signal détectée
Opérateur Une augmentation de la pression se traduit par une augmentation du signal détecté
K = Po d / Vo
P Meredith, A. M Donald,
B Thiel scanning 18 467-473 (1996)
Contraste topographique
15 kV – 200 Pa
E = Vo/d
Vo tension de polarisation

## Slide 20
Détection des photons
Opérateur Une augmentation de la pression se traduit par une augmentation du
signal détecté
Contraste topographique
S.W. MORGAN, M.R. PHILLIPS, J. Appl. Phys., 100, 074910 (2006).
3 kV – 70 Pa

## Slide 21
La détection des ions (courant échantillon)
En vide secondaire
Isc = Io (1- ( + ))
D. Joy Scanning 20 436-441(1998)
Opérateur Une augmentation de la pression se traduit par une augmentation du signal détecté
20 kV – 110 Pa
BSE
Contraste topographique

## Slide 22
Consignes opérateur
Pour une tension donnée, recherche du point d’équilibre des charges en jouant sur la pression du gaz.
En fonction de la nature des détecteurs, on peut ajuster la tension de polarisation.

## Slide 23
Une relation utile à connaitre
m = t P Dgaz / k T
m le nombre moyen de collision
t section efficace totale d’interaction
P pression du gaz
D gaz distance parcourue
par les électrons dans le gaz
le phénomène d’avalanche
élargissement du faisceau (skirt)
Tension accélération t
Nature du gaz
Pression du gaz P
Dgaz (distance de travail)
Choix de l’opérateur

## Slide 24
Intérêt de cette technique
Pas de préparation d’échantillons
Échantillon isolant (poudre)
Echantillon à fort taux de dégazage
Échantillon biologique
Échantillon hydraté
T = 20°C 10 mn T = 10°C 60 mn
Platine Peltier
Observation in situ ( chambre = réacteur)
Dissolution – Cristallisation du sel
15 kV - P = 15 Pa Air

## Slide 25
Le Contraste
L’interprétation des images est similaire à celles obtenues en microscopie conventionnelle dans la plupart des cas.
il est possible d’avoir des informations sur la microstructure interne de matériaux non conducteurs.
Image de contraste de charge. (charge contrast imaging)
Contraste particulier dans les conditions de haute pression
Le contraste de charge : reflet d’interactions complexes entre l’émission d’électrons secondaires avec charge locale et les ions

## Slide 26
Conséquence du phénomène d'avalanche :
Flux d'ions positifs sur l'échantillon
Charges négatives apportées par le faisceau
Charges positives laissées par l'émission des électrons secondaires
MAIS PAS neutralisation totale
J.Cazaux Microsc. Microanal 26, 181 (2004)
B.L. Thiel NIST Workshop (2005)
+ / - équilibre des charges

## Slide 27
La gibbsite
Détection des ions
0.4 torr Vapeur d’eau
Image 1 Vitesse rapide
Image 2 Vitesse lente
Détecteur des électrons
Inversion de contraste

## Slide 28
la Microanalyse X en présence du gaz
(D) Absorption des photons émis de la zone d’intérêt par le gaz
(A) Photons provenant de la zone d’intérêt
(B) Photons provenant de la zone périphérique (skirting)
(C) Contribution du gaz
Les différentes contributions lors de l’acquisition d’un spectre

## Slide 29
Le skirt
m = t P Dgaz / k T
Rs = 364

## Slide 30
10- 3 Pa
270 Pa
Exemple 1 : Ligne de profil à travers un orifice
face d’entrée d’une cage de faraday en molybdène
faisceau : 15 keV
dist. travail : 15 mm
profil obtenu sous vide secondaire
sous une pression d’air de 270 Pa

## Slide 31
Exemple 2 : analyse EDS d’un échantillon de SiC
faisceau : 20 keV
dist. travail : 10 mm
image électrons secondaires
spectre 1
% massiques mesurés :
image C Ka
image Si Ka
spectre 2
à 10-3 Pa
à 130 Pa
vapeur d’eau
 | Si | C
Spectre 1 | 4.4 | 95.6
Spectre 2 | 60.2 | 39.8
 | Si | C
Spectre 1 | 1.6 | 98.4
Spectre 2 | 98.8 | 1.2
spectre 2
spectre 1

## Slide 32
Améliorations à apporter pour limiter le skirting
Diminuer Dgaz la distance parcourue dans le gaz
Diminuer la pression
Augmenter l’énergie du faisceau
choisir un gaz à faible Z
Paramètres opérateurs avant acquisition
Rs = 364

## Slide 33
C Gilpin, D C Sigee,
Journal of Microscopy 179, 22-28 (1995)
La contribution atmosphérique
Argon : Effet faible
Hélium : Pas de contribution atmosphérique

## Slide 34
Les raies de faible énergie sont les plus touchées
Absorption des photons émis de la zone d’intérêt par le gaz

## Slide 35
Modèle de soustraction de spectre
Modèle basé sur une variation de pression
Le spectre du skirt se superpose au spectre qui serait obtenu sous vide secondaire.
Comment séparer chaque contribution ?????????
Il existe dans la littérature
différentes approches

## Slide 36
Modèle de soustraction
Sauf cas particuliers, approche difficile à mettre en pratique
Correction des spectres
JF. Mansfield X-Ray Microanalysis in the Environmental SEM: A Challenge or a Contradiction? Mikrochim. Acta 132, 137±143 (2000)
Utilisation d’un masque positionné sur le point à analyser :
(extrémité d’une aiguille, de composition connue, béryllium ou différente de l’échantillon )

## Slide 37
Modèle à variation de pression
Doehne, E. (1996). "A new correction method for energy dispersive spectroscopy analysis under humid conditions. Scanning 18(3): 164-165.
Correction des spectres
Méthode de Doehne
Acquisition de spectres pour 2 pressions
P1 et P2 avec P1= 2 x P2
Calcul du spectre « vrai » par différence :
C = B – d (A – B)
et comparaison avec spectre « haut vide »
Ref. haut vide
Échantillon cuivre / aluminium.
Point d’analyse est situé dans le cuivre près de l’interface cuivre / aluminium

## Slide 38
Modèle à variation de pression
Correction des spectres
Méthode de Gauvin
Échantillon cuivre / nickel.
Point d’analyse est situé dans le nickel près de l’interface cuivre / nickel
1/ Acquisition de spectres pour différentes pressions
2/ Tracé des intensités des raies en fonction de fp
3/ Extrapolation à fp = 1
fp : fraction d’électrons incidents n’ayant pas subit de collision
Pour la vapeur d’eau à 25°C:
J.F. Le Berre, G.P. Demopoulos, R. Gauvin, Scanning Vol. 29, 114–122 (2007)
Ne suppose pas la linéarité avec la pression

## Slide 39
Conclusion Imagerie
MEB à pression contrôlée
Grande domaine d’application microscope universel
La détection des électrons(signaux) dans les conditions de haute pression est basée sur différents principes
sans tenir compte des interactions électron- gaz
détecteur BSE / détecteur ET modifié
en tenant compte des interactions électron-gaz complexes détecteur à électrons, détecteur à ions, détecteur à photons
Dans la plupart des cas, les images s’interprètent classiquement comme en microscopie électronique à balayage conventionnelle.
Pour les échantillons non conducteurs, l’obtention d’image de contraste de charge révèle la complexité des phénomènes se produisant dans l’enceinte du microscope ( flux d’ions, recombinaison, charge d’espace, piégeage de charge).

## Slide 40
Conclusion microanalyse X
L’interaction électron-gaz est une limitation à la pratique de la microanalyse X quantitative.
Le skirting est le principal effet .
La séparation des effets du "skirting" de l’information réellement utile pour l’analyse quantitative reste difficile.
Les modèles des corrections restent difficiles à mettre en œuvre.
Pour atténuer les effets:
    Pression la plus faible possible
    Énergie de faisceau élevée
    Gaz de faible Z
    Faible distance de travail (utilisation de cône)
    Faible distance échantillon - détecteur EDS

## Slide 41
Remerciements
Monique Repoux - Lahcen Khouchaf
Merci pour votre attention
Pour aller plus loin,
Monique Repoux, Christian Mathieu
La microscopie électronique à balayage à pression contrôlée 243-266
Microscopie électronique à balayage et Microanalyses – EDP Sciences - ISBN : 978-2-7598-0082-7
Lahcen Khouchaf, Christian Mathieu
La microscopie à balayage sous environnement gazeux. Du principe à l’étude optimisée des matériaux. Edition Ellipses - ISBN 9783240-018068