## Slide 1
Partenaires :
Organisation :
ECOLE D’ÉTÉ GN-MEBA
Microscopie Electronique à
Balayage et Microanalyses
Bordeaux 3-7 juillet 2017
EBSD
Electron backscatter diffraction
Diffraction des électrons rétrodiffusés
François Brisset
CNRS
Université Paris-Sud / Université Paris-Saclay
Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d'Orsay (ICMMO)
C15

## Slide 2
L'EBSD (Electron BackScatter Diffraction) est une technique automatisée d'acquisition et d'analyse basée sur la diffraction des électrons rétrodiffusés et implantée dans un microscope électronique à balayage (MEB), mais parfois aussi sur des microsondes Auger (et historiquement de Castaing).
historique rapide
de l'électron à l'indexation
quelles représentations et applications
EBSD et EDS, multi-map, in-situ
les échantillons isolants
la préparation des échantillons
EBSD en mode transmission
EDP sciences 2015

## Slide 3
Données sur la microstructure
  Taille des grains MO/ME
  Forme des grains MO/ME
  Phases EDS & BSE
  Chimie EDS
Que manque-t-il ?
  Orientations des grains
  Joints de grains
Orientation, joints de grains et chimie
Pourquoi l'EBSD

## Slide 4: Pourquoi l'orientation cristallographique est-elle importante ?
Propriétés des matériaux
"anisotropes" ou "anisotropes"
Les propriétés d'une structure cristalline vont aussi varier avec les orientations des grains, des types de joints de grains, les sollicitations, etc., …
Résistance plus forte
Faible résistance
Orient. préférentielle des grains
Orientation aléatoire des grains

## Slide 5
Titanium
Alumina
Erbium Oxide
Monoclinic Zirconium Oxide
Tetragonal Zirconium Oxide
Dépôt PVD
Matériaux partiellement recristallisés
Coquilles
Roches et météorites
Verres
Essais in-situ
Matériaux multiphasés
Semi-conducteurs
3D

## Slide 6: Historique
1928 Kikichi…, …..
1967-1973 Mise en évidence des lignes de pseudo Kikuchi (Coates) SACP (Joy) et diffraction de Kossel (Dingley) dans un MEB.
1973-1980 Diffraction des électrons dans MEB (Venables, Dingley, Krieger-Lassen...).
1981 Papier comparant les 3 techniques sur un même échantillon polycristallin (Dingley). A comparison of diffraction technique for SEM", Scanning electron microscopy, IV, 273 (1981)
 EBSD semblait alors plus prometteuse :
- meilleure résolution spatiale (/SACP/Xray)
- temps d'acquisition réduit (/SACP/Xray)
- large angle de collection des clichés – permet étude de structures complexes (/SACP)
Kossel
Dingley 1973
Venables 1973
Kikuchi 1928
ECP-SACP, Joy1971
Coates 1967
1965

## Slide 7: Historique
1982-1989 Base de l'indexation par ordinateur, contrôle caméra SIT, communication avec MEB, indexation de cristaux de basse symétrie.
1989 Installation du 1er système à Orsay sur microsonde (pointer les axes de zone).
1990 Utilisation des lignes de Kikuchi (et non plus la position des axes de zone pour l'indexation).
1992 Premières cartographies automatiques par Stuart Wright (gpe Brent Adams).
1992 Utilisation de la transformée de Hough (1962) par Krieger-Lassen.
1996 Premières cartographies automatiques indexant les échantillons multiphasés par David Field, Stuart Wright et David Dingley.
1997 Premières cartographies EBSD/EDS, par S. Wright.
2002 Première utilisation des caméras CCD numériques.
Une des premières cartographies enregistrée OIM (Al compressé à 40%), pas 1μm, 3sec/pt, déplacement platine.
Une des premières cartographies multiphasées OIM (grains d'austénite en bande entre des grains de ferrite), pas 0.5 micron, déplacement platine.
g
a

## Slide 8: Historique
Caméras
CCD analogique, indexation in-line
1990 : 10 sec/pattern Semi automatic
1995 : 3 sec/pattern Fully automatic
1999 : 3 patterns/sec 166 MHz
2000 : 10 patterns/sec 300MHz
2001 : 20 patterns/sec 1GHz
CCD numérique, indexation in-line
2002 : 40 patterns/sec Digital camera + 2GHz
CCD numérique, indexation off-line
2007 : 750 patterns/sec Dig.cameraGigE
2009 : 1000 patterns/sec Dig.cameraGigE
2012 : 1200 patterns/sec Dig .cameraGigE
7 heures
22 min.
14 min.
106 clichés
35 jours
4 jours

## Slide 9: Un système EBSD
W, FEG cathode chaude (cold), (LaB6)
caméra
écran
fenêtre
PC
contrôles :
camera, balayage, platine
Indexation Cartographie
Détecteurs associés possibles : BSE ou FSD, AED et EDS, et écran EBSD
 brillance/courant, stabilité, durée de vie

## Slide 10: Dans la chambre d'un MEB
b
e-
Les clichés EBSD sont obtenus dans le MEB en focalisant un faisceau électronique stationnaire sur un échantillon cristallin.
L'échantillon doit être incliné approximativement à 70°.
Le cliché est imagé sur un écran phosphorescent et l'image est capturée par une caméra CCD sensible.
Eventuellement un signal électronique peut-être acquis
Des signaux EDS peuvent également être acquis simultanément aux clichés
Échantillon et
platine inclinée
Écran phosphorescent
Détecteur EDS
Détecteur FSD

## Slide 11
Rétrodiffusion et inclinaison
Inclinaison 70°
Chart: 
| 0 | 20 | 40 | 60 | 70
Al | 12 | 17 | 22 | 35 | 52
Fe | 27 | 31 | 38 | 48 | 59
Pt | 51 | 55 | 58 | 64 | 74
Inclinaison 0°

## Slide 12
Grain
2
Grain
1
Grain
3
e-
e-
e-
Imagerie des électrons rétrodiffusés
SE BSE FSD
Ni Alloy (70° tilt)

## Slide 13: Loi de Bragg et diffraction électronique
longueur d'onde,
d distance inter-réticulaire
q angle de diffraction
2dhkl sinq = nl
Diffraction des électrons des 2 côtés des plans cristallins

## Slide 14
Résolution spatiale
Profondeur d'émergence des électrons diffractés
10nes nm
Dépend principalement de Z et Ee-
S. Zaefferer, Ultramicroscopy 107 (2007) 254
1/cos 70°= 2.9
e-
e-

## Slide 15
Résolution spatiale
Distribution énergétique
Profondeur d'échappement
Fe, sample tilt 70°, Eo = 20 keV
~ 20 nm
Émergence des électrons
MC2 - JLPsoft

## Slide 16: Indexation d'un cliché EBSD – comment ?
Comment aller d'ici …
Comment aller d'ici …………… à ……………………………… ici.

## Slide 17: Détection des familles de plan- transformée de Hough
↓
↓

## Slide 18: Indexation d'un cliché - orientation d'un point
ND
Rotation du cristal 1 autour de l'axe [001] ou axe z du cristal
_______________________________________ [100] ou axe x __________
_____________________ 2 _________________ [001] ou axe z __________
3 angles d'Euler
1, , 2

## Slide 19: Analyses EBSD
EBSD sur polycristal d'Al2O3
Notes: Introduction to Crystallography & Diffraction
19

## Slide 20: Image de qualité et joints de grains
Une carte IQ, par exemple, peut être superposée avec celle montrant les désorientations aux joints de grains.
fcc macles (60°- [111])
1-4°
4-10°
10-40°
40-65°
Les joints de grains en foncé… mais aussi les rayures et autres défauts aussi
Notes: Introduction to Crystallography & Diffraction
20

## Slide 21: Cartographie d'orientation
[111]
[001]
[101]
Figure de pôle inverse d'une carte OIM
Recristallisation aux précipités
 Détermination des mécanismes
Ici PSN (particle stimulated nucleation)
001
Abib, et al., Mat. Charact., 118 (2016)
Le code de couleur indique les directions du cristal parallèles à la direction de référence (ici // à la normale à l'échantillon)
Notes: Introduction to Crystallography & Diffraction
21

## Slide 22: Quelques applications
Cartographie montrant les déformations locales et grains recristallisés, orientation cube
Texture et analyse des métaux laminés
Etude des déformations des matériaux
Orientation des cristaux/grains des métaux, céramiques, ...
Etude de contraintes des fissures de corrosion
Etudes sur les recuits et la recristallisation (in-situ ou pas)
Analyses des textures dans les bandes d'interconnexion de semi-conducteurs
Analyses de texture des films minces
Verres cristallisés (propriétés optiques)
Etc., ...
Ateba & al., Adv. Eng. Mat. (2014)

## Slide 23
Couches de contamination
Couches déformées
Bon materiau
Préparation des échantillons

## Slide 24
Techniques de polissage
Découpe
Enrobage ou mise en pinces
Polissage grossier (SiC)
Polissage fin (diamant)
Polissage final (variable)
Parfois juste un clivage !
La préparation peut être un véritable problème

## Slide 25
Techniques de polissage
Profondeur affectée
Taille des particules abrasives
Polissage grossier
Polissage fin
Polissage final
Polissage fin

## Slide 26
Polissage final
Éviter
Éviter
Mieux !
Polisseuses
  Classique
  Vibrante
avec alumine
gel de silice, …
Polissage électrolytique
Polissage chimique
Polissage ionique

## Slide 27
Ionique – mode plan
Polissage ionique vs. électrolytique et silice colloïdale
OPS
Electro-polissage
Alliage à base d'aluminium
5 kV - 5° - 1h
Images SE - inclinées
IPF corrigées de l'inclinaison

## Slide 28
Ionique
mode plan
Polissage ionique – échantillon très tendre
Electro-polissage
Cuivre pur
8 kV - 3° - 2h
Images SE inclinées
IQ IPF
corrigées de l'inclinaison

## Slide 29
Polissage ionique – mode coupe transverse
Acier
8 kV - 0° - 7h
Ionique
mode transverse

## Slide 30
Topographie
Zone noire  pas d'indexation
Poussière, précipité, joints de grains, …
70°
70°
pas d'effet de topographie
effet topographique 
ombrage

## Slide 31
Contamination et oxydation
sans contamination avec contamination
facteur de qualité (IQ) carte d'orientation
Zones oxydées – image SE
Zone oxydées
(carte IQ)

## Slide 32
EBSD et EDS
Acquisitions simultanées
2 Phases
3 Phases
4 Phases
5 Phases
7 Phases
9 Phases
Volumes d'interaction différents

## Slide 33
phase 1
phase 2
phase 3
pin
feuille métallique supérieure
Feuille métallique inférieure
Multimap – Soudage par friction malaxage
 joints de grains plats
Grand ensemble de cartes :
- déplacements faisceau et platine
- code combiné
- différents tailles de pas
9 jours en continu

## Slide 34: In-situ
A
B
C
D
1
2
3
4
A – Plaque de protection de la pièce polaire.
B – Echantillon de cuivre fixé sur la platine chauffante (partiellement insérée).
C – Caméra EBSD (totalement insérée) et détecteur d'électrons rétrodiffusés en avant de la caméra.
D – Système de refroidissement à la base de la platine chauffante.
1 – Détecteur SE
2 – Détecteur EDS
3 – Détecteur mode Pression Contrôlée
4 – Détecteur BSE
Platine chauffante et échantillon
Montage extérieur 

## Slide 35
Evolution de la microstructure d'un fil de cuivre
Barre d'échelle 35 µm
- rampe T : 16°C/min. Observations : - premier germes de recristallisation vers 150°C - croissance des grains par maclage, recristallisation
- puis entre 400 et 500°C disparition des macles incohérentes
F. Brisset, et al., Microsc. & Microanal. 1-9 (2013)

## Slide 36
Représentations en 3D
Transparence Sélection des objets Multi-sélection des objets
Variations sur macles !

## Slide 37
Echantillons isolants
FEG SEM
- faible HV : typiquement 1 kV
- faible courant : typiquement quelques pA
EBSD
- 15 à 30 kV
- 1 à 20 nA
 Effets de charge

## Slide 38
Echantillons isolants

Métallisation carbone

Utiliser un gaz
Mode pression contrôlée

## Slide 39
Echantillons isolants
Métallisation carbone
Utiliser un gaz
Dégradation de la qualité des clichés
  Interactions des électrons
    absorption/déviation dans la couche
    déviation par le atomes de gaz
     Évaluation en fonction de la couche ou de la pression ou de la tension

## Slide 40
Echantillons isolants
IQ vs. épaisseur du dépôt IQ vs. De la pression
Chart: Pressure (Pa)
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90
30 kV | 1 | 0.94715 | 0.83333 | 0.79268 | 0.67073 | 0.63415 | 0.63415 | 0.45935
Chart: Carbon coating thickness (A)
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100
30 kV | 1 | 0.85 | 0.75 | 0.62 | 0.59 | 0.52 | 0.4 | 0.32
IQ (10-20 A) = 75% IQ (10-20 Pa) = 85 - 95 %
F. Brisset, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng., 32, (2012)

## Slide 41: Echantillons isolants
"Verre" cristallisé
pas de dépôt conducteur
pas : 0.1 µm
25 kV, ~2nA
N2: pressure 20 Pa
Alumine
pas de dépôt conducteur
pas : 0.2 µm,
25 kV, ~2nA
N2: pressure 15 Pa
support
alumine
Fe
Résine
30 kV, N2 pressure 20 Pa
Fe electro-deposité sur alumine
He & al., J. Opt. Soc. Am. B, 31, No. 2, (2014)

## Slide 42: EBSD haute résolution alliage de Ni Courant 2 nA – HT 15 kV pas d'acquisition 20 nm 10 nm
Wang & al., Mat. Sc. F., 702-703 (2012)

## Slide 43: EBSD à faible pas d'acquisition Courant 2 nA – HT 15 kV dépôt base Ni pas d'acquisition 20 nm 10 nm 5 nm

## Slide 44: Effet de la taille du pas d'acquisition
25 nm
10 nm
50 nm
100 nm

## Slide 45: EBSD en mode transmission  mode off axis mode on-axis 
échantillon
WD
échantillon
Détecteur EBSD
Faisceau d'électrons
Pièce polaire
Faisceau d'électrons
Faisceau d'électrons
échantillon
LEM3 / Metz

## Slide 46: Influence de l'épaisseur de l'échantillon sur la diffraction
S. Suzuki , JOM, 65 (2013) 1254
40 60 200 300 nm
Off-axis
On-axis
LEM3 / Metz

## Slide 47: Source du signal EBSD
Face supérieure EBSD
Face inférieure EBSD
EBSD en transmission
ｔ
Faisceau incident
Échantillon mince
S. Suzuki , JOM, 65 (2013) 1254

## Slide 48: Exemples de cartographies
grains Ni, pas 3 nm Al2O3 et SrAl12O19, pas10 nm
LEM3 / Metz
Acier et pttés CrC
HT : 25 kV
Pas : 10 nm
Mag : 20 kx
Off-axis
On-axis
S. Suzuki , JOM, 65 (2013) 1254

## Slide 49: EBSD HAR
CrossCourt 3
En analysant de très près, par une méthode corrélative, des clichés EBSD acquis à haute résolution en MEB, il est possible de remonter aux contraintes élastiques résiduelles et d'obtenir également des cartographies de désorientation de haute résolution.
Cartographie de la distribution des contraintes résiduelle autour d'un précipité (carbure – noir) dans un alliage à base de nickel.
Cartographie de désorientation à haute résolution (< 1/100º) sur titane
Wilkinson, Meaden & Dingley (2006), Mater Sci Tech., 22 1271-1278.
 Caméra 2k x 2k recommandée, montage pour déterminer le PC et logiciel spécifique

## Slide 50
Merci pour votre attention
Publications et éditions du GN-MEBA
Disponible en direct chez EDPsciences
Voir site du GN-MEBA
On y parle d'EBSD !
en anglais ou en français
Merci à B. Guéraud, D. Boivin, E. Bouzy, R. de Kloé, M. Novell, S. Suzuki, S. Wright, pour quelques unes des illustrations de ce cours.
Merci à A.L. Helbert et T. Baudin qui partagent les expérimentations et publications du laboratoire.