## Slide 1
ECOLE D’ÉTÉ GN-MEBA
Microscopie Electronique à
Balayage et Microanalyses
Bordeaux 3-7 juillet 2017
MICROSCOPIE DOUBLE COLONNE MEB-FIB
Emmanuel CADEL
GPM
Université de Rouen
C16
Partenaires :
Organisation :

## Slide 2
Point de coïncidence
des faisceaux MEB et FIB
WD (MEB) = 5 mm
tilt 54°
Platine
motorisée
Système d’injection de gaz
micromanipulateur
Le MEB-FIB un micro-laboratoire
Colonne MEB
Colonne FIB
Système d’injection de gaz
monoGIS (Pt) Orsay Physics
Colonne MEB
Micromanipulateur OP400
et Kleindiek MM3A
Colonne FIB
Point de coïncidence
MEB - FIB
54°

## Slide 3
Comparatif MEB vs FIB
www.gel.usherbrooke.ca/casino
www.srim.org

## Slide 4
FEI - Hélios Nanolab G4
HITACHI - NB5000
TESCAN - GAIA3
Solutions commerciales MEB-FIB
ZEISS - XB550
JEOL - JIB 4700F

## Slide 5
Canon ion
Diaphragmes
Colonne ZETA – SII – NVISION 40 ZEISS
Cobra
(Orsay Physics)
Vanne Canon
Lentille électrostatique condenseur
La colonne FIB dans son ensemble
Pompage ionique
10-8 mbar
Lentille électrostatique Objectif
HT
Magnum (FEI)

## Slide 6
Jet
Cône de Taylor
Faisceau d'ions Ga+
Pointe W
Film de métal liquide (Ga)
Principe d'émission des ions dans une source LMIS
Extracteur
+
-
source ionique créée à partir d'un métal à l'état liquide
LMIS = Liquid Metal Ion Source – le Gallium en « standard »
• C'est une source à émission de champ
comparable aux émetteurs électroniques (FEG)
• Sous champ électrique (extracteur), le Gallium liquide forme un cône de « Gilbert-Taylor »
• Lorsque le champ électrique atteint 10 V/nm à l’extrémité du cône, il y a évaporation par effet de champ d’ions Ga+
Taille de la source apparente ≈ 50 nm
Tension d’extraction fixe (< 10 kV)
Courant d’émission standard = 2mA
régulé par une tension « suppresseur »

## Slide 7
Formation du cône de Taylor LMIS Gallium
… pour en savoir plus : In situ high voltage tem observation of an electrohydrodynamic (EHD) ion source
        Ultramicroscopy, Volume 16, Issue 1, 1985, Pages 1-8 - G. Benassayag. P. Sudraud
MET 3 MeV

## Slide 8
• Température de fusion basse : Tf = 29.8 °C
• Pression de vapeur saturante faible
• Faiblement réactif chimiquement
en particulier avec la pointe W
• Production d'ions : Rapport Ga2+/Ga+ = 10-4
• Ion Ga+ est un ion lourd, Matomique = 69.7 g.mol-1
rendement de pulvérisation important
Pourquoi le Gallium comme source LMIS ?
Aiguille en W : la surface est mouillée par le Gallium liquide
Bobine utile pour le chauffage (si la pointe n’émet plus d’ions Gallium)
et sert de réservoir de Gallium (maintenu dans la spirale par la tension de surface)
Ø 2 – 5 µm
durée de vie de la source = 1500 h garantie
10 mm

## Slide 9
Design d'une colonne ionique
• Générer et réguler un courant d’émission de 2 mA
• Ajuster la tension d’accélération de 0.5 kV à 30 kV
• Ajuster le courant ionique du pA au nA
• Optique ionique : lentille électrostatique Condenseur (CL) et Objectif (OL)
• Déviation rapide du faisceau (beam blanker électrostat.)
• Balayer une surface définie : déflecteurs (Octopole)
avant la lentille finale (Objectif).
• Corriger les aberrations : stigmateurs (Octopole)
La colonne doit être équipée de dispositifs
permettant de :
Aberration de sphéricité
Les diaphragmes limitent cette aberration
Aberration de diffraction
négligeable dans le cas d'un faisceau d'ions
Ga = 2 10-5 nm à 30 kV
ddiffraction=1.22 /
dGallium = 0.0025 nm
CL
OL
Alignement
Stigs, scan
… pour en savoir plus : Journées pédagogiques - GN MEBA 2011
F. Charlot - Canons et colonnes ioniques

## Slide 10
Les diaphragmes (apertures)
Deux fonctions principales :
• Limitation des aberrations : Le diaphragme sert ici à limiter spatialement le faisceau, afin que les ions restent proches de l'axe de propagation.
• Sélectionner le courant du faisceau ionique : Le diaphragme placé sur le parcours du faisceau d'ions, limite son intensité et la taille de la sonde.
• Le courant de sonde sur l’échantillon est défini par le couple Diaphragme - Condenseur .
Barrette de diaphragmes :
trous de 20 mm à 900 mm
Mouvements mécaniques : X
Y
à 30 kV, pour un diaphragme : évolution du courant sur l’échantillon en fonction du condenseur (kV)
Courant de sonde

## Slide 11
forts courants
Courant, diamètre et profil du faisceau FIB
Courant de sonde en pA
Diamètre de sonde (FWHM) en nm
faibles courants
Taille de sonde petite
Gain en résolution
2.5 nm à 1 pA (30 kV)
Colonne Gallium Sidewinder – FEI
Taille de sonde devient très grande
Perte de la résolution
30 kV - 93 pA
24 nm
Si
Limite actuelle (FIB Ga) : 100 nA
Pt

## Slide 12
• La charge d’un ion Ga+ = 1*charge élémentaire = 1.6 10-19 Cb,
1 Cb = 1 A.s donc on trouve :
6.25 1018 particules chargées / sec dans un faisceau de 1 A,
 1010 particules / s dans un faisceau de 1 nA,
 107 particules / s dans un faisceau de 1 pA.
Pour un faisceau Ga+ de 1 nA (Ø FWHM 50 nm)  1nA sur une « surface faisceau » de 2 10-11 cm2 soit  51 A/cm2 
Flux d’ions (1 nA – 50 nm) = 3.18 1020 ions / s / cm2
Notion de dose (ions / cm2)
Ordres de grandeur :
Densité de sites atomiques sur une surface : (001) cubique simple (0.3 nm)  1015 atomes / cm2, une couche atomique  0.3 nm.
Soit le rendement de pulvérisation Y = nombre d’atomes extraits / nombre d’ions Ga incidents
• si le faisceau de 1 nA est appliqué en 1 point (50 x 50 nm2, Y=1) de la surface (001) pendant 1 ms,
la profondeur atteinte est de 120 nm ! (1010 * 10-3) / (1015 * 2.5 10-11) * 0.3

## Slide 13
La focalisation (OL) peut être ajustée
Focalisé
Défocalisé de -60 V
Défocalisé de -110 V
Document A. Delobbe, B. Rasser - Orsay Physics
Une défocalisation de quelques dizaines de volt permet d'avoir un meilleur profil du faisceau en abrasion au détriment de l'image
Courant de 15 nA
Optimisation du faisceau FIB à fort courant
Image résolue mais l'abrasion n'est pas optimale : les bords du motif ne sont pas nets.
Image moins résolue mais l'abrasion est optimale : les bords du motif sont nets.
Dégradation de l'image et de l'abrasion.
Condition non optimale

## Slide 14: Paramètres du faisceau d'ions
• Faisceau d'ions Gallium :
Intensité : 1pA à 100 nA  taille de la sonde de 6 nm (1 pA) à > 400nm (20 nA)
Dwell time ( ms,  pour les céramiques )
Tension d’accélération (30 kV - à basse tension perte de résolution / rendement)
Temps total d’usinage (s)
• Paramètre de balayage (Pattern) :
Forme (rectangle, trapèze, anneau…) et dimensions (mm)
Recouvrement du faisceau en % = ( 2r- ) / 2r
Mode de balayage (raster, serpentine, …)
« Raster scanning mode »
Cas particuliers dépôts (GIS) C, Pt, W, SiO2… :
Courant de faisceau  aire de la surface x 5 pA / μm2
Beam overlap = 40 – 70 % !
Dwell time 0.4 μs pour le C, 0.2 μs pour le Pt

## Slide 15
Gestion de la « redéposition » : stratégie de balayage
« single pass » serpentine
« multi pass » serpentine
Si

## Slide 16
Configuration MEB et FIB
• Surface échantillon généralement perpendiculaire au faisceau FIB (pas nécessaire)
• Zone d’intérêt au point de coïncidence des faisceaux FIB et MEB (si usinage « live »)
• Usinage « live » : Augmentation du courant de faisceau MEB pour compenser la génération de SE durant l’usinage FIB
10 mm
SE - FIB
SE - MEB
Image MEB « déformée » en hauteur
Utilisation d’un « tilt compensation »

## Slide 17
• m1  m2 , gamme d’énergie utilisé < 30 kV,
• Régime de cascades linéaires : énergie transférée aux atomes cibles élevée, engendrent eux-mêmes des sous-cascades.
Collision cascade
Interaction ion Gallium – matériau cible
0° - 30 kV - Ga+
Cible
Vide
Ga+
Emission de iSE, SI : imagerie avec détecteurs spécifiques
Surface
Implantation d’ions Gallium
Amorphisation
Création de défauts
Dissipation thermique
Pulvérisation d’atomes cibles

## Slide 18
Applications FIB
(a) Imagerie
(b) Usinage
(c) FIB + Gaz = dépôt
ou usinage sélectif
SI

## Slide 19: Imagerie en FIB : faible courant (pA)
SE - MEB
BSE
SE1
SE2
30 nm
SE1+SE2
SE2
SE1
e-
Ga+
• SE : même détecteur imagerie MEB (iSE)
• SI : accélérés par grille détecteur polarisée négativement, conversion e- (MCP)
• Meilleure sensibilité à la surface
• Résolution spatiale  2.5 nm (30kV – 1pA)… limitée par l’abrasion ionique
8 µm
Trajectoires des électrons et des ions Ga+ accélérés à 30kV dans Si
CASINO
SRIM
SE - FIB

## Slide 20
Imagerie en FIB - Contraste
• Contraste de numéro atomique Z : lié au pouvoir d’arrêt du Gallium
iSE
… pour aller plus loin : Giannuzzi et al.,
Ultramicroscopy 111 (2011) p. 1564
• Contraste de canalisation (prononcée en ions secondaires)
Cu 29
Ag Mo Cu Cr Ti Al │ Si
Corrosion intergranulaire dans superalliage Ni
Oxygène
SI
Cu 29

## Slide 21
Imagerie en FIB – Limitations
• Usinage pendant l’imagerie
• Transformation sous faisceau d’ions Ga
Phase IPF Z BC
Transformation Austenite  (rouge)
↓
Ferrite  (jaune)
Implantation volontaire de Ga sur une surface de 200 x 200 μm2 en utilisant un courant de
7 nA - 30 kV pendant 3 min
Pour minimiser le phénomène :
◦ adapter le courant d’imagerie à l’étendue de la surface balayée par le faisceau FIB,
◦ augmenter la vitesse de balayage,
◦ éviter de balayer continuellement.
… pour aller plus loin : Acta Materialia 120 (2016) 391
Journal of Microscopy, Vol. 245, Pt 3 2012, 288

## Slide 22
Usinage en FIB – Rendement de pulvérisation Y
30 Zn : 13.4
29 Cu : 7.0
13 Al : 3.5
14 Si : 2.1 atoms/ ion Ga +
même dose 7.5 x 1012 Ga+ avec un faisceau FIB de 1 nA – 25 kV
Y dépendant du numéro atomique de la cible
TRIM 97, 80°, 25 kV – Ga
1414 °C
Si
419 °C
Zn
diamant: 200 mm3/mAs
Al2O3: 270 mm3/mAs
Si: 1600 mm3/mAs

## Slide 23
75°- 80°
Cible
0° : incidence usuelle
TARGET DEPTH : 80 nm
0°
80°
Y dépendant de l’angle d’incidence du faisceau
Ga-30 kV dans Si
Cascade de collisions confinée en surface
Surface
Usinage en FIB – Rendement de pulvérisation Y

## Slide 24
0°
30°
54°
10 mm
même dose et pattern 10 x 10 mm - FIB Ga-30 kV sur Nickel
Usinage en FIB – Rendement de pulvérisation Y
Y dépendant de l’angle d’incidence du faisceau

## Slide 25
Y dépendant de l’accélération du faisceau
0° - Cu
0° - Si
Cascade de collisions confinée en surface
89° - Cu
Énergie transmise à la cible
Usinage en FIB – Rendement de pulvérisation Y

## Slide 26
Artefacts « visibles » de préparation FIB
Re-déposition
Ga « droplets »
Effet « rideaux » (curtaining artefact) conséquence des différents taux de pulvérisation ou de la topographie de surface.

## Slide 27
• lié au pouvoir d’arrêt du matériau cible
W 74
Pt 78
SRIM - Ga 30 kV 0°
30 kV-Ga+
26.9 nm
Ni 28
Implantation du Gallium
Propriétés d’une couche de protection :
• pouvoir d’arrêt, épaisseur > 150 nm,
• ne réagit pas avec la surface échantillon,
(Ni/Si = siliciures – Diffusion C lors d’un dépôt Pt- IBAD…)
• contraste en imagerie MEB ou MET,
• n’introduit pas de contraintes,…
Si
26.9 nm
Ga+

## Slide 28
Injection de gaz (GIS)
• Les molécules organométalliques permettent un passage en phase gazeuse à faible température
• Injection du gaz par l'intermédiaire d'une canule (Ø 500 mm) au plus proche de la surface (100 mm)
Protections de surface, contacts électriques ou mécaniques, réparations de circuits, ...
e-
Ga+
• Dépôts : Pt, W, C, SiOx, Au, en mode EBAD ou IBAD (contamination Ga et C)
• Gaz réactifs : Iodine, XeF2, Delineation etch, Selective Carbon Milling
Pt
SCM
Vide chambre
10-5 mbar
XeF2
PMMA, diamant Si, Al
Si, SiO2 * 7-10

## Slide 29
Emploi de la basse tension FIB
Cs corrected HRTEM images of [110] Si FIB polished at (a) 30 keV, (b) 5 keV, (c) 2 keV
Réduction de l’implantation Gallium et de l’amorphisation
• Amincissement de la lame à 30 kV, arrêt avant irradiation complète de la lame mince
• Nettoyage en incidence de faisceau FIB rasante ( 5°)
• Choix courant optimal à basse tension pour gravure (vs implantation)
• Besoin futur : amélioration de la résolution du faisceau FIB à basse tension
21 nm
2 nm
30 kV
5 kV
2 kV
< 1 nm
Si
4.8 nm
SRIM – 1000 ions Ga 0°
2 kV-Ga+
50 nm
Si

## Slide 30
Artefacts « invisibles » de préparation FIB
• Implantation de Gallium et amorphisation, création de défauts
• « liquid metal embrittlement » du Gallium dans Ag, Al, Cd, Cu, Fe, Sn et Zn
Al
?
SiO2
Si
0.8 nm
Xe
Ga
Lame FIB – Ga 30 kV
Piliers pour tests compression - FIB 30 kV
Grain size
Single crystal
… pour approfondir : Scripta Materialia, Volume 127, 15 January 2017, 191

## Slide 31
Exemple : Cross section
Gravure FIB permettant l'observation d'une section perpendiculaire à la surface
• contrôle d'épaisseur
• contrôle de morphologie ...

## Slide 32: Exemple : Modification de circuit
• Jonction entre deux lignes d’or :
Avant modification
Gravure de la couche isolante
Dépôt de Platine
Exemple : Micro et nano fabrications

## Slide 33: Préparation pour la microscopie en transmission

## Slide 34: Préparation pour la microscopie en transmission

## Slide 35
Contrôle épaisseur de la lame « fibée »
2 mm
5 kV – ETD SE
3 kV – ETD SE
Électrons secondaires générés en face arrière de la lame mince
et collectés par le détecteur chambre « ETD »
Lame FIB 30 kV – Gallium dans Verre - 6 oxydes

## Slide 36
Exemple : Tomographie FIB – CryoFIB (bio,…)
• Gravures FIB successives (serial sectioning)
• acquisition de signaux BSE : 50 slices/h
• correction des images (bruit, Brill. et Contr., artefacts FIB)
• segmentation de l’information (binarisation)
• alignement et reconstruction en 3D
• mais aussi 3D avec signal EDX, EBSD et ISE
… pour en savoir beaucoup plus : Review of FIB Tomography
L. Holzer et M. Cantoni
e-
Ga+
BSE: 2 nm/5 nm
EDX : 100 nm/100 nm
EBSD : 50 nm/50 nm
ISE : 20 nm/20 nm
Signaux et résolution xy/z

## Slide 37
… pour en savoir plus : Liquid metal alloy ion sources—An alternative for focused ion beam technology
Applied Physics Reviews 3, 021101 (2016) – L. Bischoff et al.
Sources alternatives ?
• LM(A)IS mono-matériau : Ga, Au, Be, Si, Pd, B, P, As, Ni, Sb, ...
alliage : Au-Si, Au-Ge, Au-Si-Ge, ...
nécessité d'un tri en masse (Filtre de Wien) pour la sélection de l'ion.
• ILIS  (Ionic Liquid Ionic Source) : Sel organique partiellement fondu
• GFIS  (Gaz Field Ionization Source) : He, Ne, H2
• MOTIS  (Magneto‐ Optical Trap Ion Source)
• Plasma Source : Xe
LMAIS
ILIS
MOTIS

## Slide 38
• Ga < 5 μm3/h, Xe (1μA)  300 μm3 / h
• 2.5 mA, < 20 nm 30 kV
I (A)
d (nm)
nano-fabrication
Imagerie sub nanométrique
Applications FIB
courantes
mA
nA
pA
Gros Volumes
d’abrasion
Probe Size  0.35nm
Brightness  5 109 A/cm2.sr
• He, Ne, colonne Ga
• 3D Nanofabrication of sub-10 nm structures
• High Resolution Imaging (< 0.5 nm)
Ga+ - LMIS
Probe Size  15 mm
Brightness  108 A/cm2.sr
GFIS et PFIB
… pour en savoir plus : EFUG 2011 i-FIB,
A. Delobbe, O. Salord, P. Sudraud - Orsay Physics
15 min !

## Slide 39
Pour en savoir encore plus :
Groupe de Physique des Matériaux - UMR CNRS 6634
emmanuel.cadel@univ–rouen.fr
J. Orloff
L. Giannuzzi
• FIB User’s Group Meeting :
http://www.fibsem.net/
http://efug.imec.be/ depuis ‘97
« Extended FIB literature list » 03/17
• GN-MEBA « Imagerie et analyses : de la 2D à la 3D, Le MEB-FIB: principe et applications » 1-2 décembre 2011.