	[image: image99.png]107 torr
10-8torr
104 torr
10" torr

10 torr

]

E Gun chamber

(|

- +——— Anode aperture

- Column lining
——3— Projection apertures

h(a— Column isolation valve

Upper pressure
limiting aperture

Vacuum manifold

Lower pressure
limiting aperture
and integrated
detector




	[image: image2.png]université
“BORDEAUX






	Ecole d’été de microscopie électronique à balayage et de microanalyses

Université de Bordeaux, du 3 au 7 juillet 2017


TD1-1 : MEB - MAGE (durée 3h00 ( 2x1h30)
Coordinateurs : Franck BECLIN 1, Ahmed ADDAD 2, Denis BOIVIN 3
[1] franck.beclin@univ-lille1.fr, [2] ahmed.addad@univ-lille1.fr, [3] denis.boivin@onera.fr, 
Franck.Beclin@univ-lille1.fr, Ahmed.addad@univ-lille1.fr

UMET CNRS 8207, Bât C6 Bur 205

Université Lille 1, 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex

Référence : Rachel Martin, Francine Roussel, Frédéric Charlot,  école d’été du GNMEBA, Lille 2012 et Grenoble 2006.
Ce TD sera constitué de quatre parties :

	14h15 - 15h45
	Partie 1
	L'optimisation d'une image électronique

	
	Partie 2
	La profondeur de champ

	16h30 - 18h
	Partie 3
	L'imagerie en électrons rétrodiffusés

	
	Partie 4
	L'imagerie en mode pression contrôlée


Attention : En fonction de la nature des instruments (à pression contrôlée ou non), les parties 2 et 4 peuvent s'inverser dans le déroulement de l'après midi (de 14h15 à 15h45 ou de 16h30 à 18h).

Le symbole  indique des questions supplémentaires qui permettront, si le temps le permet, aux moniteurs et aux stagiaires d'aller un peu plus loin dans ce TD. 

1.  Partie 1 : L'optimisation d'une image électronique 

Le TD consacré à l’instrument a permis de se familiariser avec le principe de formation des images à l’aide d’un microscope électronique à balayage. L’objectif de ce TD dans la première partie est de réaliser une image en électrons secondaires nette à fort grandissement en optimisant la colonne électronique. 

1.1. Les échantillons.

Pour cette partie, les échantillons à observer seront différents selon le microscope utilisé.
Pour les microscopes thermoélectroniques, on regardera la coquille d’œuf « fermier » non lavé, échantillon A (figure 1a). Elle est collée à l’aide de laque d’argent puis métallisée au chrome. Les sphères observées, composent la  cuticule déposée à la surface de la coquille au moment de la ponte et qui protège l’œuf des attaques bactériennes.

Pour les microscopes FEG, on observera de préférence l’échantillon B, poudre de la silice colloïdale métallisée au chrome. Cette silice colloïdale en suspension est parfois utilisée pour parfaire le polissage d’échantillon, et peut ensuite rester en surface polluer ce dernier. Elle se compose de sphères de silice parfaitement sphériques d’un diamètre < 100 nm. Une goutte de cette suspension a été déposée sur un plot grossièrement poli, puis après séchage, le plot a simplement été métallisé.
	[image: image3.png]¥

. ) T ‘ ‘ |
fermier 4.0kV 16.6mm x1.00k SE(M) 7/11/2011





	[image: image4.png]%
3
&
4
e -
<
.

fermier 4.0kV 16.6mm x9.00k SE(M) 7/11/2011

D, - >
- v 4
b T
s
-
g v
oY
“
P Py
w el
.
ps ~
r
¥k
B
§ A
- » -~ 7
-
b, )
Py o

> 3 ’ >
> ‘ '.4 ¥
oy ¥ " ~
& . - - &
2 < i w 2 X &
W
£ 9 . N
) »
e Fe =
o _ "
PN
& - i Py s
<« £ DR Y »
'X -
h ¢ 3 - P
. "% 3 ",
@ > Yl
WL At A
~ . P 3 1 X v
< ¥ - -
¥ 4
L ~, X
-
.~
X .
S r
g+ nr [\ S
- - ’
. 4 ¢
L Pt ¢ ¥
-‘ "' - -
4 2 l»‘ .
%2 o hd (W y
P
- v < Ao b2
A S ™ e - s






	Figure 1a : Echantillon A, Cuticule d’un œuf (à gauche X1000, barre d’échelle 50 µm et à droite X9000, barre d’échelle 5 µm)

	
[image: image5]
	[image: image6.png]e 100nm 04/27/2017
x95,000 15.0kV LED SEM WD 10.1mm 09:54:07





	Figure 1b : Echantillon B, silice colloïdal – MEB FEG à deux grandissements différents (X50000, barre d’échelle 5) µm et X95000, barre d’échelle 100 nm


Figure 1 : Image en électrons secondaires des échantillons A (1a) et B (1b)

Question  : Pourquoi a t'on métallisé les échantillons A et B ? 

1.2. La notion de résolution.

En pratique :

· Décrire les spécificités du MEB sur lequel vous allez réaliser ce TD.

En particulier s'agit-il d'un microscope conventionnel (MEB W) ou à effet de champ (MEB FEG) ?

Quels sont les différents détecteurs d'électrons secondaires (dans la chambre et/ou dans la colonne) ?

Attention : Cette partie du TD est à réaliser en mode Haut Vide même si vous avez à disposition un MEB Pression Contrôlée.

· Mettre en route l’appareil. Obtenir une première image en électrons secondaires avec le détecteur latéral dit Everhart et Thornley avec une tension d'accélération élevée (15 à 20 kV). Choisir des conditions d'imagerie pour de faible grandissement à savoir suivant le type de MEB sur lequel vous faites ce travail : Grande distance de travail, Faible excitation du condenseur ou/et large diaphragme induisant une large taille de sonde.

Pour les microscopes équipés d’un détecteur d’électrons secondaires dans la colonne, il pourrait être judicieux de parcourir les différents points de ce TD en réalisant à chaque fois une image avec le détecteur Everhart et Thornley et une avec le détecteur dans la colonne en prenant soin d’expliquer les différences (cf paragraphe 1.6).

· Grandir(1) jusqu’à x10000 dans le cas où le TD se déroule sur un MEB W avec l'échantillon A et jusqu’à x100000 dans le cas d’un MEB FEG sur l'échantillon B.

(1) Les grandissements indiqués dans ce TD sont des valeurs dont la référence est la dimension d’une photographie Polaroïd et non pas la taille de l’écran d’observation.

· Commenter l’image réalisée dans ces conditions : 

L'image est elle Nette ? Focalisée ? Bruitée ? 

Lors de ce premier réglage, les objets présents dans le champ ont-ils une position stable lors d'un changement de focalisation ? 

Dans le cas où le réglage de la focalisation ne permet pas d'obtenir une image nette à l’œil, le critère de résolution n'est pas atteint pour cette condition de réglage du MEB. Il va falloir agir pour, si possible, améliorer l'image.

La résolution est directement reliée (figure 2)

(i) au faisceau focalisé à la surface de l’échantillon au travers de la taille du diamètre du faisceau. Nous parlerons alors de diamètre de faisceau, taille de sonde, taille du spot.

(ii) à la zone d’émission électronique issue de l’échantillon. Nous parlerons alors de diamètre de la zone d’émission ou de point image.

· Discuter de la résolution en vous appuyant sur l'annexe 1.

	· [image: image7.emf]5l

Zone de sortie 

des électrons 

secondaires

Faisceau d'électrons incidents

Taille de sonde

Taille du point image 

(zone d'émission des SE)


	Figure 2 : Schéma de principe des zones bombardées par les électrons et les zones d'émissions. 5λ correspond à la profondeur de sortie des électrons secondaires. λ est le libre parcours moyen.


1.3. Adapter la bonne taille de sonde.

Le rôle de la colonne électronique du MEB est de former une image réelle du cross-over (2)  à la surface de l’échantillon. La dimension de cette image correspond à la taille de sonde. Il est possible de faire varier la dimension de cette sonde électronique en faisant varier les caractéristiques de cette colonne (figure 3).

(2)  Certaines colonnes peuvent avoir un cross-over virtuel.  

· Définir le cross-over. Discuter de ses dimensions en fonction du type de microscope et comparer les à quelques valeurs présentées dans l'annexe 1. 

· Commenter le principe « optique » d’une colonne électronique (loi des lentilles minces, distance focale, ….). En déduire la méthode pour réduire la taille de sonde (relation entre excitation d’une lentille électromagnétique et la distance focale).

[image: image8.emf]P1

Q1

P2

WD

Condenseur

Objectif

Cross Over

Diamètre de l’image

 intermédiaire

d

i

d

co

d

spot

Diamètre 

du Cross Over

Diamètre

de la sonde

Echantillon

d

s

= d

CO

Q1

P1

WD

P2

= d

CO

M

d

i

= d

CO

Q1

P1

Cross Over

Virtuel

Diaphragmes

Colonne avec Cross Over

Colonne avec un Cross Over

virtuel


Figure 3 : Schéma de principe d'une colonne électronique classique avec cross-over et d'une colonne avec un cross-over virtuel. Mise en évidence de la relation liant la taille du cross-over et la taille de sonde.
En pratique et selon votre microscope :

· Modifier l’excitation du condenseur dans le cas d'une optique de colonne avec cross- over. Commenter l’image, en particulier l’évolution du contraste de l’image lors du changement d’excitation en vous appuyant sur la figure 4. Dans le cas d'une colonne avec un cross-over virtuel, modifier l'ouverture du diaphragme et passer du mode fort à faible courant, commenter.

· Modifier la distance de travail. Commenter l’image.

[image: image9.emf]Condenseur

Objectif

Cross Over

d

i

 position 2

d

co

d

spot

d

i

 position 1

diaphragme 

Objectif


Figure 4 : Construction d’une image du cross-over dans le cas de deux excitations différentes du condenseur. 

· L’image est-elle alors parfaite ?

Si non, focaliser et défocaliser périodiquement un objet circulaire au centre de l’image et observer ce qu’il se passe.

(i) Si cet objet se déplace, corriger ce défaut en suivant le protocole énoncé au paragraphe 1.4.

(ii) Si cet objet se déforme (distorsion de l’image selon deux directions), corriger ce défaut en suivant le protocole énoncé au paragraphe 1.5.

1.4. Réglage de la colonne.

Dans le cas où, lors d’une focalisation et défocalisation périodiquement autour d’un objet circulaire au centre de l’image, cet objet se déplace, les trajectoires du faisceau d’électrons ne sont pas parfaitement alignées suivant l’axe optique de la colonne.

· Vérifier l’alignement du canon.

· Vérifier l’alignement du diaphragme objectif (adaptez-vous à la spécificité de l’appareil)

Afin de pouvoir agir sur les réglages mécaniques (ou électroniques) du diaphragme contrôlant son centrage sur l’axe optique, un accessoire, le Wobbler (ou modulateur), est mis en action. Il permet automatiquement de focaliser et défocaliser.

· Discuter du fonctionnement du Wobbler. 

· Comprendre pourquoi l'objet bouge sur l'image en raison d'un désalignement du diaphragme objectif lors d'une focalisation-défocalisation périodique (figure 5).

· Quel est le signe qui montre que le diaphragme est parfaitement aligné ?

Question  Comment fonctionne ce Wobbler sur l'instrument du TD ? Est-ce un changement de l’excitation de la lentille objectif ou une autre variation périodique ? 

	[image: image10.emf]f

f-d f

f+d f

DD

Déplacement de l'objet = 2d fb  

Défocalisation

2d f

b

Diaphragme

non aligné

Lentille

Trajectoire centrale du 

faisceau d'électrons

Enveloppe du faisceau

Axe centrale de la lentille

Objet

f

f-d f

f+d f

DD = 0

Défocalisation

2d f

Diaphragme

aligné

Lentille

Trajectoire centrale du 

faisceau d'électrons

Enveloppe du faisceau

Objet



	Cas d'un diaphragme non aligné

Déplacement de l'objet lors d'une défocalisation
	Cas d'un diaphragme aligné

Pas de déplacement de l'objet lors d'une défocalisation


Figure 5 : Schéma optique du trajet des électrons lors d'un désalignement ou non du diaphragme objectif.

1.5.  Eliminer les aberrations optiques de la colonne.

Les lentilles électromagnétiques ne sont pas parfaites comme c'est aussi le cas des lentilles optiques. Des aberrations existent et conduisent à un élargissement du diamètre de la sonde à la surface de l’échantillon, donc à une perte de résolution. Nous parlerons de cercle de confusion pour désigner la zone d’élargissement due à une aberration.

Si l’on suppose que l’intensité électronique à la surface de l’échantillon est répartie suivant une distribution gaussienne alors le diamètre « vrai » de la sonde, c’est à dire sans les aberrations, est le diamètre correspondant à la largeur à mi-hauteur de l’étalement de l’intensité. Il sera noté diamètre gaussien dG. Ce diamètre gaussien peut être estimé, connaissant la brillance du faisceau en Acm-2sr-1), son ouverture angulaire  et le courant maximal de la sonde i0 à l’impact du faisceau sur l’échantillon, par la relation : 

Eq. 1 

[image: image11.wmf]2

2

0

4

a

bp

i

d

G

=


Il existe plusieurs types d’aberrations entraînant un élargissement du faisceau, à savoir l'aberration sphérique, chromatique, de diffraction et d'astigmatisme principalement. L'annexe 2 fait une description de ces aberrations. Toutes participent à l'élargissement de la taille de sonde vraie à la surface de l'échantillon. Il en résulte que la taille de sonde vraie en prenant en compte ces aberrations est la somme quadratique de tous ces termes :

Eq. 2 

[image: image12.wmf]2

2

2

2

2

2

C

d

a

S

G

sonde

d

d

d

d

d

d

+

+

+

+

=


· Commenter ces différents types d'aberration.

Il est important de souligner que les constructeurs font des choix technologiques permettant de limiter les aberrations telles que sphéricité, chromaticité (en fonction du type de microscope), diffraction.

L'astigmatisme est dû essentiellement au défaut de symétrie de la lentille objectif, cependant un mauvais alignement, une contamination des diaphragmes dans la colonne peuvent être une source d’astigmatisme. 

L’astigmatisme est une aberration qui peut être corrigée grâce à un dispositif présent dans la lentille objectif qu'on appelle l'octopôle (figure 6). 

· Comment fonctionne-t-il ? Pourquoi est-il positionné dans la lentille objectif ?

	[image: image13.emf]
	[image: image14.emf]


Figure 6 : Stigmateur. Principe et positionnement.

1.6. Optimiser la « résolution » (!).

Les images ont été actuellement réalisées à haute tension et principalement avec le détecteur Everhart et Thornley.

Quels sont les moyens de mieux observer ces échantillons ?

Pour les microscopes équipés de détecteur dans la colonne (MEB FEG –in-lens), que se passe-t-il si l'image en électrons secondaires est obtenue à partir d'un détecteur dans la colonne ? 

Commenter les images en terme de contraste-brillance, en terme de résolution sur l'image.

Pourquoi la détection influe-t-elle sur la résolution de l'image ? Pour répondre aidez-vous de la figure 7 ?

Varier la tension d’accélération de 20kV à 5kV sur un MEB W. Commenter les images obtenues.

Si le TD est réalisé sur un MEB FEG, réalisez une image une tension inférieure à 5 kV.

Commenter l'image en terme de contraste-brillance, de finesse, avez vous plus d'information de surface ?

[image: image15.emf]Zone de sortie 

des électrons 

secondaires

ds

SE2

SE1

(+SE2)

SE1

(+SE2)

EvT

Zone de sortie 

des électrons 

rétrodiffusés

BSE

BSE

SE3

SE3

SE3


	[image: image16.emf]SE3

SE1 + 

SE 2

Zone de sortie latérale 

Pour les électrons SE et BSE

Distribution latérale d'émission 

 électronique à haute tension

r


	Type de SE

%

SE1

9

SE2

28

SE3

61

SE4

2

SE émis à partir d'un échantillon d'Or

et détectés par le détecteur Everhart et Thornley


Figure 7 : Schémas de principe sur l'émission des électrons secondaires et rétrodiffusés. 

Répartition des différents électrons secondaires émis d'après Peters 1984

2. Partie 2 : La profondeur de champ.

2.1. L'échantillon.

L’échantillon utilisé pour mettre en évidence la profondeur de champ est le faciès de rupture d’un composite polypropylène (PP), fibres de verre. (figure 8).

Ce faciès présente à la fois des fibres qui émergentes du PP et des trous laissés par des fibres déchaussées.
[image: image17.png]100um 04/26/2017
%170 15.0kV LED SEM WD 22.9mm 17:26:45




Figure 8 : Vue globale du facies de rupture (barre d’échelle 100µm)
2.2. Mise en évidence de la profondeur de champ.

La profondeur de champ est le débattement en z possible sans perte de focalisation (cela correspond à la distance où l’accroissement du diamètre du faisceau de part et d’autre de la focalisation reste inférieur à la résolution nécessaire) (figure 9 et 10). 

Elle dépend de l'angle d'ouverture du faisceau c'est-à-dire à la fois du diamètre du diaphragme final et de la distance de travail pour un grandissement donné.
En pratique :

· Réaliser une image en électrons secondaires à haute tension (15 kV, 20 kV)

· Choisir un grandissement fixe de G x 400.

· Centrer à l'image une zone à fort relief de l'échantillon, par exemple une pointe d’une fibre
· Tester différentes configurations où la profondeur de champ peut varier (figure 11) :

· Image à profondeur de champ maximale : positionner le porte-objet à la distance de travail la plus grande et/ou mettre le diaphragme objectif le plus petit, constater la netteté des arrières plans.

· Image à profondeur de champ minimale : rapprocher l'échantillon au plus près des pièces polaires (Attention à ne pas les heurter !), introduire un diaphragme objectif de diamètre le plus grand, mettre au point et constater que les arrières plans sont flous.

· Comparer avec le mode "profondeur de champ" du MEB s'il existe.

[image: image18.emf]Balayage du faisceau

Plan de 

focalisation

Image " nette "

Image " floue "

Image " floue "


Figure 9 : Principe de la profondeur de champ.

Schéma selon « Pratique du microscope électronique à balayage » Edition ANRT, Paris, (1985)

	[image: image19.wmf]profondeur

de champ

limite de résolution

de l’observation

sonde 

électronique

diaphragme final

distance

de

travail

(WD)


	[image: image20.emf]Diaphragme

Plan de focalisation

Taille de sonde limite 

pour une image résolue 

Faible 

profondeur 

de champ

Large 

profondeur 

de champ




Figure 10 : Schémas de principe sur l'origine de la profondeur de champ.

	
[image: image21]
	
[image: image22]

	6kv WD 14.6mm, plus petit diaphragme objectif.  
	6kv WD 14.6mm, plus grand diaphragme objectif.

	
[image: image23]
	
[image: image24]

	6kv, WD 24.4mm, plus petit diaphragme objectif.
	6kv WD 24.4mm, plus grand diaphragme objectif.


Figure 11 : Observation d’un faciès de rupture du composite dans quatre conditions différentes.
Question : Est-ce que la profondeur de champ varie en fonction du grandissement ?

Pour un grandissement G donné, il existe une taille de sonde optimale où l'image est dite résolue. Cette image résolue doit vérifier le critère de résolution lié à la résolution de notre œil, à savoir un point image de 0,1 mm sur une image de la taille d'un polaroïd (100 mm). Si ce critère n'est pas respecté, l'image sera floue. 

La taille de pixel sur l'échantillon, noté r, est reliée à la taille du pixel de l'image (ou de l'écran de contrôle), noté R, via le grandissement G (eq. 3). R est égal à 0.1 mm. 

Il est convenu d'estimer que le critère de résolution est respecté tant qu'il n'y a pas une superposition sur plus de deux pixels de la taille de sonde. 

La profondeur de champ D (figure12) est alors exprimée par les équations 4 et 5 en introduisant l'expression du demi-angle d'ouverture .

	[image: image25.emf]Diaphragme

Plan de focalisation

Taille de sonde limite 

pour une image résolue 

Profondeur 

de champ

D

f

a

 a demi-angle d'ouverture

r

r


	Eq 3 : [image: image26.emf]G =

L

image

l

échantillon

=

R

r


Eq 4 : [image: image27.emf]D =

2 r

α

=

2R

G α


Eq 5 : [image: image28.emf]D =

2 r

α

=

0,2 WD

G ϕ


avec G Grandissement, D profondeur de champ en mm, WD Working Distance en mm,  diaphragme en mm, R taille du pixel image (= 0,1mm), r taille du pixel échantillon.


Figure 12 : Estimation de la profondeur de champ à un grandissement donné.

[image: image29.emf]100 1000 10000 100000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Profondeur de champ

Diaphragme 30 µm / WD variable de 8mm à 48mm

48

39

25

15

8

Grandissement

Profondeur de champ en µm


Figure 13 : Valeur de profondeur de champ à différents grandissements (référence polaroid)

3.  Partie 3 : Imagerie en électrons rétrodiffusés 

L’objectif de cette session est de se familiariser avec la formation des images en utilisant comme signal l’émission des électrons rétrodiffusés. 

3.1. Rappel succinct sur l’émission des électrons rétrodiffusés.

Les électrons rétrodiffusés sont des électrons du faisceau incident, dits électrons primaires, ayant subi une succession de diffusions élastiques à l’intérieur de l’échantillon, la cible, qui leur permet de ressortir par la surface d’entrée des électrons incidents.

Le rendement d’émission des électrons rétrodiffusés est fonction, en particulier, du numéro atomique de la cible (figure 14). Le contraste obtenu est alors un contraste chimique.

La forme générale de la distribution d’énergie des électrons rétrodiffusés est donnée par la figure 15.

[image: image1.png]A

GROUPEMENT NATIONAL DE
MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A BALAYAGE
ET DE MICROANALYSES

En convention de coopération avec la Société Francaise de Physigue



[image: image73.png]


[image: image30.png]n, s

0.6

0.4

0.2

0.0

1, HEINRICH

40 60

Atomic Number

80

100




Figure 14: Evolution du rendement de rétrodiffusés en fonction du numéro de la cible.

[image: image31.emf]50 eV

E

0

Pic élastique

Distribution énergétique 

des électronsrétrodiffusés

Exemple de distribution énergétique 

des électrons rétrodiffusés provenant 

d’une cible en W sous 20kV

(Simulation J.L. Pouchou)

Rendement d’électrons

Énergie

du faisceau incident

50 eV

E

0

Pic élastique

Distribution énergétique 

des électronsrétrodiffusés

Exemple de distribution énergétique 

des électrons rétrodiffusés provenant 

d’une cible en W sous 20kV

(Simulation J.L. Pouchou)

Rendement d’électrons

Énergie

du faisceau incident


Figure 15 : Distribution énergétique des électrons rétrodiffusés.

3.2.  Les types de détecteur. 

La détection des électrons rétrodiffusés dans la chambre du microscope conventionnel est d’un principe différent de celle des électrons secondaires (1).

· Les détecteurs collectent les électrons rétrodiffusés se trouvant dans l’angle solide de ce dernier. Il n’y a pas de grille de collection permettant d’attirer les électrons vers la surface de détection (électrons souvent énergétiques – figure 15).

· La position de ces détecteurs dans une utilisation courante est sous les pièces polaires de la lentille objectif.

(1) Dans le cas d’une détection d’électrons rétrodiffusés dans la colonne qui se rencontre parfois dans les microscopes à effet de champ, les principes de détection peuvent être différents selon les choix technologiques et les géométries des colonnes.

En règle générale, les détecteurs d’électrons rétrodiffusés sont utilisés pour l’observation de contrastes chimiques et parfois topographiques (si plusieurs secteurs). Ces détecteurs peuvent néanmoins montrer aussi des contrastes cristallins et magnétiques.
Il existe plusieurs principes de détection.

· Les détecteurs mixtes. 

Ces détecteurs sont capables de détecter soit des électrons secondaires soit des électrons rétrodiffusés. Parmi cette famille, nous trouvons 

(i) Les détecteurs de type Everhart et Thornley. Leur efficacité de collection est limitée par leur position latérale et donc par le fait que l’angle solide de collection est très faible (10-2 à 10-1 sr). 

(ii) Les détecteurs à microcanaux.

Pour ce type de détecteurs, il est classique de polariser négativement la grille ou la face d’entrée du détecteur pour sélectionner uniquement la détection des électrons rétrodiffusés seuls. 

· Les détecteurs à scintillateurs.

Les détecteurs sont constitués d’un scintillateur assurant la conversion des électrons en photons, d’un guide de lumière et d’une chaîne d’amplification qui est un photomultiplicateur (figure 16).

[image: image32.emf] 

YAP:Ce3+

PM

guide

lumière

Scintillateur  

Photomultiplicateur  


	Type de scintillateur
	Scintillateur
	Nature
	Longueur d’onde (nm)

	Polymère
	Polymère
	amorphe
	420 

	Poudre Polycristalline
	P46
	Grenat d’yttrium et d’aluminium (YAlO3)
	560

	
	P47
	Silicate d’yttrium dopé au cérium
	380-415

	Monocristal
	YAG
	Grenat d’yttrium et d’aluminium

(YAlO3, Ce3+)
	560

	
	YAP
	Perovskite d’yttrium et d’aluminium

(YAl5O12, Ce3+)
	378


Figure 16 : Principe d’un détecteur à scintillateur et principales caractéristiques des scintillateurs

· Les détecteurs solides ou les détecteurs à semi-conducteur.

Ces détecteurs sont constitués de cadrans en silicium. Le principe de fonctionnement de ce type de détecteur est directement relié aux propriétés semi-conductrices du matériau. Les électrons rétrodiffusés arrivant au détecteur vont créer un certain nombre de paires électron-trou dans la partie intrinsèque (ou zone de déplétion) d’une jonction polarisée en inverse, constituant le cœur du détecteur. Cette zone étant polarisée va séparer les porteurs de charges, à savoir les électrons et les trous, qui  vont migrer en sens opposé sans se recombiner. Un courant induit peut donc être alors mesuré aux bornes du détecteur. 

A titre d’information, l’énergie nécessaire pour créer une paire électron-trou dans le silicium est de 3,6 eV.

Il existe plusieurs types de jonction induisant autant de type de détecteurs 

· Les détecteurs à jonction diffusée

· Les détecteurs à jonction par implantation ionique

· Les détecteurs à barrière de surface, appelés aussi diodes Schottky

Cette jonction est issue d’un simple dépôt d’un métal (Au ou Al) sur du silicium (figure 17)

Tous les détecteurs sont garantis par les constructeurs pour avoir une sensibilité meilleure que 0,1 Z pour Z = 30.

[image: image33.wmf]++++++++

-----  ------

+

-

n

p

dépôt d’Au

électron

rétrodiffusé


Figure 17 : Schéma de principe d’une diode Schottky polarisée en inverse.

En pratique : 

Décrire les spécificités du MEB sur lequel vous allez réaliser ce TD

Décrire le type de détecteurs d’électrons rétrodiffusés installé sur le microscope électronique du TD.

3.3. Image en électrons rétrodiffusés : Le contraste chimique.

3.3.1. L'échantillon.

L'échantillon utilisé pour cette partie est un co-broyage de poudre d’Aluminium, de Fer, de Manganèse, de Chrome et de Molybdène  (figure 18). Il est réalisé pour élaborer des alliages par mécanosynthèse. Le temps de broyage est ici suffisamment court pour que la synthèse d’alliages n’est pas encore eu lieu. La poudre est alors composée de particules plus ou moins grossières qui agglomèrent intimement des grains des différentes poudres initiales. La poudre est préalablement enrobée avant d’être polie. Du fait d’une relative porosité de l’amalgame de poudre, les échantillons peuvent présenter une certaine rugosité. 

	
[image: image34]


Figure 18 : Vue globale en électrons secondaires.
3.3.2. Premières observations.

En pratique : 

· Faire une première image focalisée à un faible grandissement (G<x500) sous 10-20kV en électrons secondaires avec une taille de sonde moyenne à une distance de travail moyenne afin d'avoir une vue globale (figure 18)

· Basculer alors en détection d’électrons rétrodiffusés. Faire une image.

	
[image: image35]


Figure 20 : Vue globale en électrons rétrodiffusés de la poudre (G x 330) 
Discuter sur les images obtenues, à savoir : 

Combien de contrastes différents dénombrez-vous dans la zone observée ?

A quoi sont dues ces différences de contraste ? Discutez-en au regard de la position des différents éléments dans le tableau périodique des éléments. Est-on capable d’identifier l’ensemble des éléments présents ?

Commenter la position du détecteur.

Est-ce que l’image est correctement équilibrée en contraste-brillance ?

Si non, jouer sur l’amplification électronique ou augmenter la densité électronique.

Discuter sur la dynamique de réponse des détecteurs d’électrons secondaires et d’électrons rétrodiffusés.

· Faire une image à plus fort grandissement au niveau de la zone de contact (figure 21)

	
[image: image36]
	
[image: image37]


Figure 21 Vue agrandie d'une zone de l’échantillon – Images SE et BSE (10kv, WD7mm,zoom fig20)
Quelles premières différences existe-t-il entre l’image en électrons secondaires et l’image en électrons rétrodiffusés ?

L’émission des électrons secondaires est invariante avec le numéro atomique. Comment expliquez-vous la présence d’un contraste qui suit les phases chimiques sur l’image en électrons secondaires en vous appuyant sur la figure 22 ?

Remarque : On peut également remarquer le contraste différent observé au niveau de certaines arêtes. Commentez.

	Figure 22 : Production et émission des électrons secondaires. Les SE1 sont les électrons secondaires issus des électrons incidents, alors que les SE2 sont produits par les électrons rétrodiffusés. Le nombre de SE2 est proportionnel au nombre d'électrons rétrodiffusés.
	
[image: image38]


3.3.3. Les paramètres de réglages pour une bonne image en électrons rétrodiffusés

A - Rôle de la distance de travail. 

Faire varier la distance de travail entre deux extréma.

Commenter les modifications en termes de contraste chimique et de signal (figures 23 et 24)

	
[image: image39]
	
[image: image40]

	Grande WD (environ 20.4 mm)
	Faible WD (environ 7 mm)


Figure 23 : Mise en évidence de l'impact de l'angle de collection des électrons rétrodiffusés en fonction de la distance de travail, les deux images ont été réalisées à brillance et contraste identique.

[image: image41.emf]Faisceau primaire

D

d

Détecteur

Échantillon

WD









0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Distance de travail (mm)

Efficacite de collection

D=24 mm  et d = 6 mm

D=9 mm  et d = 6 mm

Faisceau primaire

D

d

Détecteur

Échantillon

WD









Faisceau primaire

D

d

Détecteur

Échantillon

WD









0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Distance de travail (mm)

Efficacite de collection

D=24 mm  et d = 6 mm

D=9 mm  et d = 6 mm

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Distance de travail (mm)

Efficacite de collection

D=24 mm  et d = 6 mm

D=9 mm  et d = 6 mm


Figure 24 : La détection en électrons rétrodiffusés – Rôle de l'angle de collection.

B – Rôle de la tension d’accélération.

Se placer à la meilleure distance de travail.

Repasser en mode électrons secondaires.

Faire varier la tension d’accélération de 20kV à 15kV puis 10kV pour un microscope W et jusqu’à 5kV sur un microscope à effet de champ (figure 25).

A chaque palier de tension, basculer en mode d’électrons rétrodiffusés,

Commenter les images en termes de contraste chimique, de bruit, de volume d’interaction,…

Discuter de ces résultats (figure 26) en évoquant la sensibilité du détecteur et la réponse du matériau en fonction du Z.

	
[image: image42]
	
[image: image43]

	15kv
	10 kV

	
[image: image44]

	5kv


Figure 25 : Observation en électrons rétrodiffusés à différentes tensions d'accélération.

	[image: image45.png]Eo(kV)=5; 2=29; W=63.546; Rho(gicc)=8.93; Tiltjdeg)=0; Traj.No.=1000

1 micron





5 kV


	[image: image46.png]Eo(k¥)=10; Z=29; W=63.546; Rho(glcc)=8.93; Tilt{deg)=0; Traj.No.=1000

1 micron




10 kV


	[image: image47.png]EofkV)=20; Z=29; W=63.546; Rho(glcc)=8.93; Tilt{deg)=0; Traj.No.=1000

1 micron BS coefficient = 34.20%




20 kV


(a) Modification du volume d’interaction en fonction de la tension d’accélération sur une cible en Cu.

[image: image48.emf]Coefficient de 

rétrodiffusion 



Numéro atomique Z

Coefficient de 

rétrodiffusion 



Numéro atomique Z


(b) Influence de la tension d’accélération sur le coefficient de rétrodiffusion  en fonction du numéro atomique d’après les travaux de Bishop et Heinrich

Figure 26 Eléments de discussion sur l’influence de la tension d’accélération pour une image en électrons rétrodiffusés.

C – Image en détection d’électrons rétrodiffusés à fort grandissement.

Revenir à 20 kV.

Choisir une zone présentant des petites phases. 

Changer le grandissement pour aller à x5000, x10000 avec un microscope W et au-delà dans le cas d’un microscope à effet de champ.

Optimiser au mieux votre image en électrons secondaires en termes de résolution et en termes de contraste. Basculer alors de détecteur pour former une image en électrons rétrodiffusés.

Commenter les images obtenues (figure 27).

Discuter sur la résolution limite d'une image en électrons rétrodiffusés en vous appuyant sur la figure 28.

	[image: image74.png]



[image: image49]
Image SE x5000
	[image: image75.png]200V 9.2mm X500 SEW)





[image: image50]
Image BSE x5000


Figure 27 : Image à fort grandissement d'un détail de la poudre. Barre d’échelle 2 µm
[image: image51.emf]Faisceau incident

Volume d’interaction

Surface de l ’échantillon

Zone d ’émission 

des électrons rétrodiffusés

Zone d ’émission 

des électrons secondaires

Taille de sonde


Figure 28 : schéma montrant l'impact de l’émission des électrons rétrodiffusés sur la résolution de l'image.

3.4. Image en électrons rétrodiffusés : Le contraste topographique

3.4.1. L'échantillon.

L'échantillon utilisé dans cette partie est un copolymère. Sa nature étant isolante, une métallisation a été réalisée (dépôt de carbone). Un contact électrique entre la surface de l'échantillon et le plot est assuré par de la laque d'argent.

3.4.2. Les observations.

Le but de cette partie est de mettre en évidence des microreliefs sur un échantillon.

En pratique :

· Faire une image à x 100 en électrons secondaires à 20 kV, avec une taille de sonde moyenne sans se pénaliser en terme de rapport signal/bruit.

Attention l'échantillon est en polymère, il peut se dégrader lors d'une dose trop importante du faisceau d'électron à sa surface.

· Basculer en détection d’électrons rétrodiffusés en mode de composition chimique. Dénombrer le nombre de phases chimiques présentes.

· Commenter les deux types d’images en insistant en particulier sur la mise en évidence ou non d'un microrelief (figure 29).

	[image: image52.jpg]



	[image: image53.jpg]&

L

i

Polymére - BSE
MAG: 100 x






	Image en SE / G x 100
	Image en BSE / G x 100


Figure : 29: Observation de l'échantillon polymère avec les deux types d'électrons (SE et BSE)

3.4.3. Obtention d’un contraste topographique à partir de la détection des électrons rétrodiffusés.

La distribution angulaire de l’émission des électrons rétrodiffusés est schématisée sur la figure 30.

· Discuter sur la possibilité de mettre en évidence de la topographie en électrons rétrodiffusés. 

· Commenter avec ces notions l'image BSE précédente. 

· Concluer dans la possibilité de mettre en évidence un microrelief. 

[image: image54.emf]



0



(



)



(



)





angle d’incidence du faisceau

angle d’émission 





0



(



)



(



)









0



(



)





0



(



)





0



(



)



(



)







(



)





angle d’incidence du faisceau

angle d’émission 


Figure 30 : Schéma de la distribution angulaire des éléctrons rétrodiffusés

Dans le cas d’un détecteur solide, le disque annulaire de détection est en fait composé de plusieurs secteurs (2 ou 4) (1) qui peuvent être alimentés de manière indépendante les uns par rapport aux autres.

Considérons que le détecteur est constitué de deux secteurs, respectivement A et B, la soustraction du signal collecté en A par le signal collecté en B va permettre d’obtenir un contraste topographique avec des électrons rétrodiffusés (figure 31). On parle alors du mode A-B.

Le mode « contraste chimique » du détecteur correspond en fait à faire la somme des signaux collectés en A et en B. On parle alors du mode A+B.

(1) Il existe des cas où une cinquième diode en position externe permet de faire un couplage contraste chimique + contraste topographique.

[image: image55.emf]A B

A

B

A-B

Intensité du signal détecté par les diodes

A B

A

B

A-B

Intensité du signal détecté par les diodes


Figure 31 : Le contraste topographique.

En pratique :

· A partir d’une image en électrons rétrodiffusés en mode contraste chimique (A+B), basculer en mode de topographie (A-B).

· Commenter l’image obtenue (figure 32).

En terme de contraste topographique mais aussi en contraste chimique.

· Comment optimiser cette image en terme de contraste topographique ? 


Par un gain électronique (contraste).


Par un gain de signal (densité électronique)

	[image: image56.jpg]&

L

i

Polymére - BSE
MAG: 100 x





Image A + B / G x 100
	[image: image57.jpg]£ 8 .
Polymére - BSE
MAG: 100 x





Image A - B / G x 100


Figure 32 : Observation de l'échantillon polymère en électrons rétrodiffusés avec les deux modes du détecteur

· Analyse du microrelief observé. Avons-nous des bosses ou des creux ? 

Question : Comment interprétez-vous l'image de la figure 33 ? 

Que s'est-il passé ? 

Est-ce un changement d'alimentation des diodes ou une rotation du plan de balayage ? 

[image: image58.jpg]Polymére - BSE
MAG: 100 x




Figure 33 : Observation de l'échantillon en mode topographie avec une certaine modification.

Concluer avec ces différentes observations sur le sens du microrelief détecté (Creux ou Bosse ?). Que doit-on savoir pour conclure ?

3.4.4. Obtention d’un contraste topographique à partir d’un mode particulier du détecteur Everhart et Thornley.

Pour lever l’indétermination dans l’exemple précédent, il suffit « d’éclairer » le microrelief en connaissant l’origine de la source. Dans un MEB, il est possible de reconstituer ce type d’éclairage en réalisant une image avec le détecteur Everhart et Thornley en polarisant la grille de collection négativement (figure 34).

[image: image59.emf]Electrons

rétrodiffusés

Electrons

Secondaires

Faisceau

primaire

Détecteur

Everhart 

et 

Thornley

Electrons

rétrodiffusés

Electrons

Secondaires

Electrons

rétrodiffusés

Electrons

Secondaires

Faisceau

primaire

Détecteur

Everhart 

et 

Thornley

Détecteur

Everhart 

et 

Thornley

Electrons

rétrodiffusés

Electrons

Secondaires


Figure 3' : Détection d’électrons rétrodiffusés par le détecteur Everhart et Thornley, dans le cas où la grille est polarisée négativement.

· Refaire une image en électrons secondaires classique sans rotation du plan de balayage.

· Polariser la grille négativement (< - 200 V).

· Faire une image dans cette configuration 

· Commenter cette image (figure 35).

· Comment améliorer la mise en évidence des microreliefs (courant de sonde, WD, préparation de l’échantillon, …) ?

[image: image76.png]


[image: image60.png]| 20pm Mag= 200X Signal A = SE2 Grenoble INP - CMTC
— EHT= 300k ~ WD= 9.0mm Date :22 Feb 2012





Figure 35 : Image en mode BSE rasant. 

Par convention, la position du détecteur d'électrons secondaires est telle que, sans aucune rotation du plan de balayage, l'échantillon doit être éclairé par le « haut » de l'image.

4. Partie 4 : L'imagerie en mode pression contrôlée

Le but de ce focus est d’imager un échantillon non conducteur sans le métalliser, en utilisant le mode pression contrôlée du microscope pour éliminer les effets de charges.

4.1. L’échantillon

L’échantillon, appelé voile de verre, est constitué de fibres de verre liées par un polymère.

Il sera observé sans métallisation.

4.2. Imagerie en mode haut vide

L’échantillon peut être imagé soit en électrons secondaires en utilisant le détecteur d’Everhart et Thornley, soit en électrons rétrodiffusés en utilisant le détecteur BSE du microscope (figure 36).

	Image SE

Détecteur Everhart et Thornley

10-4 Pa - 15kV – x160 – Trame balayée en 26s
	Image BSE

Détecteur solide à diodes Si 

10-4 Pa - 15kV – x250 - Trame balayée en 26s

	
[image: image61]
	
[image: image62]


Figure 36 : Observation du voile de verre en mode haut vide sans métallisation.

En pratique : 

Dans les conditions d’imagerie ci-dessus (15 kV, G x200, vitesse de balayage d’une trame de 26s environ), observer les effets de charge et leur accentuation avec : 

1. le ralentissement du balayage,

2. l’augmentation du grandissement

4.3. Imagerie en mode pression contrôlée 

Une pression inférieure ou égale à 100 Pa suffira pour imager correctement l’échantillon. 

Dans cette gamme de pression, on parle d’imagerie en faible vide, en vide dégradé ou en mode low vacuum.

L’échantillon peut être imagé en électrons secondaires en utilisant un détecteur spécifique fonctionnant en pression, s’il existe sur le MEB. Selon les technologies, ce détecteur peut collecter soit directement des électrons secondaires environnementaux, soit des photons issus de l’interaction électrons-gaz ou même un courant d’ions sur l’échantillon. 

L’échantillon peut également être observé en électrons rétrodiffusés en utilisant le même détecteur BSE qu’en mode haut vide (figure 37).

· Faire varier la pression de consigne entre 10 Pa et 100 Pa pour visualiser l’élimination des effets de charges (Cf images ci-dessous à 100Pa – figure 36).

	Image SE

Détecteur à amplification gazeuse

100Pa - 15kV – x160 – Trame balayée en 26s
	Image BSE

Détecteur solide à diodes Si 

100 Pa - 15kV – x1²60 - Trame balayée en 26s

	
[image: image63]
	
[image: image64]


Figure 37 : Observation du voile de verre en mode Low Vacuum.

4.4. Annexe - Quelques rappels sur le MEB à pression contrôlée

La microscopie électronique conventionnelle réalisée sous vide secondaire ou haut vide nécessite un échantillon conducteur ou un échantillon dont la surface a été rendue conductrice par une métallisation préalable. Depuis le début des années 1990, est apparue une nouvelle gamme de MEB qui utilise un gaz dans la chambre pour éliminer ou limiter les effets de charge.

[image: image77.png]


A la différence d'un MEB conventionnel qui nécessite un vide poussé à tous les niveaux de la colonne, un MEB à pression contrôlée fonctionne avec une pression pouvant atteindre quelques milliers de Pa dans la chambre, grâce à l'installation de diaphragmes limiteurs de pression à différents niveaux de la colonne.

Les régions situées au-dessus, entre et au-dessous de ces diaphragmes différentiels sont "pompées" séparément afin de maintenir un vide poussé dans le canon à électrons, et d'arriver à un vide dégradé au niveau de l’échantillon.

Donald, Nature Materials 2003

	En mode pression contrôlée, lors du passage du faisceau d’électrons dans la chambre du MEB, il y a création d’ions positifs qui proviennent de l’interaction entre le faisceau d’électrons et le gaz de l'enceinte. Ces ions positifs vont annihiler partiellement ou totalement les charges négatives présentes en surface de l'échantillon. Il n’est donc plus nécessaire de métalliser les échantillons isolants.

Lane, Scanning Electron Microscopy 1970

Pfefferkorn, Scanning Electron Microscopy 1972


	
[image: image65]


Annexe 1

Relation entre la taille du faisceau et la taille du point image (ds diamètre de sonde).

[image: image66.emf]L’œil humain est capable en moyenne 

de séparer des points images dont le 

diamètre est de 0.1 mm

I

0

/2

I

0

0,1 mm

L’œil humain est capable en moyenne 

de séparer des points images dont le 

diamètre est de 0.1 mm

I

0

/2

I

0

0,1 mm


Info : 0.1 mm env. diamètre d'un cheveu.
[image: image67.emf]Diamètre de sonde 

optimal correspondant à 

la dimension des points 

«images»

Image floue Image nette ou 

Image  «résolue»

Image nette

d

s1

d

soptimale

d

s2

d

s2 

< d

soptimale

d

s1

> d

soptimale

Rapport Signal/Bruit dégradé

Diamètre de sonde 

optimal correspondant à 

la dimension des points 

«images»

Image floue Image nette ou 

Image  «résolue»

Image nette

d

s1

d

s1

d

soptimale

d

soptimale

d

s2

d

s2

d

s2 

< d

soptimale

d

s1

> d

soptimale

Rapport Signal/Bruit dégradé


Quelques valeurs de taille du point image en fonction du grandissement.

	Grandissement
	x 100
	x 1000
	x 10000
	x 100000

	Taille du point image en nm
	1000
	100
	10
	1


Annexe 2

Les aberrations en optique électroniques

	[image: image68.emf]Plan de Gauss

Cercle de 

moindre 

confusion

d

S

Plan de Gauss

Cercle de 

moindre 

confusion

d

S

[image: image78.png]



L’aberration de Sphéricité
	[image: image69.emf]d

d

Diaphragme 

Objectif

Objectif



Demi-angle 

d’ouverture 

du faisceau

d

d

Diaphragme 

Objectif

Objectif



Demi-angle 

d’ouverture 

du faisceau

[image: image79.png]



L’aberration de diffraction

	[image: image70.emf]Cercle de 

moindre 

confusion

d

C

E

E -



E

Plan de Gauss

Cercle de 

moindre 

confusion

d

C

E

E -



E

Plan de Gauss

[image: image80.png]



L’aberration chromatique
	[image: image71.emf]Cercle de 

moindre 

confusion

d

a

Plan Focal Sagital

Plan Focal Méridien

Cercle de 

moindre 

confusion

d

a

Plan Focal Sagital

Plan Focal Méridien

[image: image81.png]Faisozau délscrons incidents.





L’aberration d’astigmatisme


[image: image72.emf]0 ,0 0 1

0 ,0 1

0 ,1

1

1 0

1 0 0

0 ,0 0 0 1 0 ,0 0 1 0 ,0 1 0 ,1

d e m i -a n g l e  d 'o u v e rtu re  (rd )

d

i

a

m

è

t

r

e

 

(

µ

m

)

A ber r ati on

de di ff r acti on

A ber r ati on

sphér i que

A ber r ati on

chr om at i que

10 kV

10 kV

30 kV

30 kV

5 kV

5 kV



Aberration de 

diffraction

Aberration 

sphérique

Aberration 

chromatique


Evolution des aberrations en fonction du demi-angle d'ouverture.

� EMBED Microsoft Éditeur d'équations 3.0 ���





� EMBED Microsoft Éditeur d'équations 3.0 ���





� EMBED Microsoft Éditeur d'équations 3.0 ���





� EMBED Microsoft Éditeur d'équations 3.0 ���








2
1

[image: image82.png]


[image: image83.png]


[image: image84.png]


[image: image85.png]


[image: image86.png]


[image: image87.png]


[image: image88.png]


[image: image89.png]o 04/28/2017
20.00v 5D-C o 70w 11:31:27




[image: image90.png]


[image: image91.png]


[image: image92.png]


[image: image93.png]


[image: image94.png]


[image: image95.wmf]3

2

1

a

S

S

C

d

=

[image: image96.wmf]a

l

22

,

1

=

d

d

[image: image97.wmf]a

C

C

C

E

E

d

D

=

[image: image98.wmf]a

a

a

C

d

=

_115402464.unknown

_115448164.unknown

_115448484.unknown

_115447524.unknown

_115317404.unknown

_115314844.unknown

